招标文件

采购方式：公开招标

项目编号：C111011-20210151-1

项目名称：中山大学附属喀什医院（国家区域医疗中心）建设医疗设备（一批次）采购项目（二次）

采 购 人：喀什地区第一人民医院

招标代理：广东国利招标有限公司

发布日期：2022年03月14日

目  录

第一部分 投标邀请书	2

第二部分 投标资料表	6

第三部分 开标、评标、定标	7

一、资格性审查表	13

二、符合性审查表	13

三、综合评分表	14

第四部分 用户需求书	23

第五部分 投标文件格式	88

一、自查表	90

二、资格性文件	97

三、商务部分	113

四、技术部分	122

五、价格部分	131

第六部分 投标人须知	135

第七部分 合同文本	144

温馨提示！！！

（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致的地方，以招标文件为准）

- 如无另行说明，投标文件递交时间为投标截止时间前30分钟内。

- 本项目邀请投标人参加开标会议，请适当提前到达。

- 各投标人招标代理服务费存入招标代理服务费账号。

- 投标文件应按顺序编制页码。

- 请仔细检查投标文件是否已按招标文件要求盖章、签名、签署日期。

- 请正确填写《开标一览表（报价表）》、《投标分项报价表》。多包组项目请仔细检查包组号，包组号与包组采购内容必须对应。

- 如投标货物/服务属于许可证管理范围内的，须提交相应的许可证复印件。

- 第一部分 投标邀请书

中山大学附属喀什医院（国家区域医疗中心）建设医疗设备（一批次）采购项目（二次）

公开招标公告

中山大学附属喀什医院（国家区域医疗中心）建设医疗设备（一批次）采购项目（二次）的潜在供应商应在政采云平台获取招标文件，并于2022年04月07日上午10点00分（北京时间）前提交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：C111011-20210151-1

项目名称：中山大学附属喀什医院（国家区域医疗中心）建设医疗设备（一批次）采购项目（二次）

项目总预算金额：558.35万元

采购需求：（全部国产）

第二包：肺功能检测仪器、24小时动态心电图机、24小时动态血压监测机；预算金额：150.85万元；

第八包：负30℃低温冰箱、2-8℃血液冷藏箱、2-8℃试剂储存冰箱、超低温冷冻冰箱[样本保存]、生物安全柜、血型仪、血浆溶解箱、水浴箱、显微镜、温度监控系统、血小板恒振荡保存箱、离心机、全自动生化分析仪、全自动血细胞分析仪、全自动尿液分析仪、全自动尿沉渣分析仪、全自动粪便分析仪、全自动血凝分析仪、特定蛋白分析仪、血气/电解质分析仪；预算金额：407.50万元；

（详细数量规格参数见招标文件）

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.具有有效的独立法人营业执照；

3.提供《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》（所投产品为二类医疗器械的需提供二类医疗器械备案凭证）；

4.法人代表资格证明书及授权书、被授权人身份证(法人投标需提供法人身份证及法人代表资格证明书)；

5.依法缴纳近六个月内任意一个月的社会保险的凭据；

6.税务部门出具的近六个月内任意一个月的完税证明；

7.近两年任意一年的财务审计报告，新成立的公司提供近三个月内任意一个月的银行资信证明；

8.提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；

9.参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；

10.根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(信用服务-失信惩戒对象查询-搜索栏输入单位全称-截图)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入经营异常名录信息、列入行政处罚信息（尚在处罚期内的）、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息及企业信用信息公示报告，将拒绝其参加本次招标活动（以采购代理机构于投标截止时间当天查询结果为准）。

## 三、获取招标文件

获取招标文件时间：2022年03月14日至2022年03月25日（上午10:00-14:00，下午16:00-19:30）

获取招标文件地点：政采云线上下载（供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取采购文件（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：400-881-7190））

获取招标文件方式：

（1）线上获取（登录政府采购云平台→项目采购→获取采购文件→申请，审核通过后可下载招标文件）

（2）供应商获取招标文件前应注册成为政府采购云平台正式供应商。

（3）如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：400-881-7190）。

（4）监督管理部门：喀什地区政府采购管理办公室，监督投诉电话：0998-2597000  0998-2597200。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2022年04月07日10点00分（北京时间）

(注：2022年04月07日09点30分（北京时间）开始受理投标文件)

开标时间：2022年04月07日10点00分（北京时间）

开标地点（提交投标文件地点）：乌鲁木齐市水磨沟区南湖西路208号6楼会议室（投标文件应由投标人授权代表亲自送达投标地址，采购代理机构将不接受其它形式递交的投标文件）

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 其他补充事宜

1.本项目不举行集中答疑会，投标人如有疑问请以书面形式向招标代理机构咨询。

2.投标保证金缴纳及确认时间：凡拟参加本次招标项目的供应商，必须在开标前将投标保证金汇入指定账户。投标保证金汇款凭证上用途栏应注明:招标项目名称+标项号+投标保证金。否则，届时其投标将被拒绝。

3.本项目的采购公告及相关信息在相关法定媒体：

①中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）

②新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）

③喀什地区第一人民医院（http://www.xjkshospital.com/）

④广东国利招标有限公司（http://www.gdglzb.com)网站上公布，并视为有效送达。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：喀什地区第一人民医院

地    址：喀什地区喀什市迎宾大道120号

联 系 人：丁芸

联系电话：0998-2962911

2.代理机构信息

名    称：广东国利招标有限公司

地    址：广东省广州市天河区珠江新城华强路9号保利克洛维中盈大厦22楼2202室

联 系 人：林小姐

联系电话：020-85200402、020-85200421、13928824928

3.监督管理部门：喀什地区政府采购管理办公室

监督投诉电话：0998-2597000  0998-2597200。

广东国利招标有限公司

2022年03月14日

- 第二部分 投标资料表

| 项目 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资金来源 | 财政资金，资金已落实。 |
| 2 | 合格的投标人 | 具体要求见本招标文件第一部分第六点 |
|  | 关于联合体 | 本项目不允许联合体投标 |
| 3 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 4 | 招标文件的澄清 | 1.采购人不统一组织答疑会 2.投标人质疑期限：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出 3.采购人澄清、修补或答疑期限：在投标截止日期前 15 日 |
| 5 | 投标文件 | 1.投标文件由自查表、资格性文件、商务部分、技术部分、价格部分组成，合编成一本投标文件。 2.唱标信封一份； 3.电子文件一份（★电子文件：是指“Microsoft Word.doc”格式文件和将按招标文件要求签署、盖章后的正本投标文件扫描成“.PDF”格式后拷贝至无病毒无密码的U盘一份）； 4.退还投标保证金说明一份。 |
| 6 | 投标有效期 | 递交投标文件截止日后120天内有效 |
| 7 | 投标文件份数 | 投标文件密封包封为1包（内含投标文件正本1份，副本5份） 唱标信封密封包封为1包（内含唱标信封1份，投标文件电子文件U盘1份，退还投标保证金说明1份） |
| 8 | 评标委员会 | 评标委员会成员共5人：其中采购人代表1名；技术、经济等方面的专家4人从相关政府采购专家库中随机抽取确定。 |
| 9 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 10 | 中标服务费 | 中标人须向采购代理机构按如下规定缴纳招标代理服务费：按国家发展和改革委员会颁发的[2015]299号文《国家发展改革委关于进一步开放建设项目专业服务价格的通知》有关规定，按照中标金额的1.2%收取。招标代理服务费的缴纳形式： a.向采购代理机构直接缴纳招标代理服务费。可用支票、汇票、电汇等付款方式； b.招标代理服务费的缴费账号： 收 款 人：广东国利招标有限公司 开户银行：中国建设银行广州南沙开发区支行 银行帐号：44050153140500001061 2．投标人应签署投标文件格式《招标代理服务费承诺书》，作为投标文件的一部分。 中标人在领取《中标通知书》前应向采购代理机构缴纳招标代理服务费。凭领取人身份证复印件并加盖公章领取《中标通知书》。如采用电汇或银行转账，须同时递交招标代理服务费缴费凭证复印件并加盖公章。 |
| 11 | 投标保证金 | - 投标保证金金额： - 包组二：3.00万元； - 包组八：8.15万元； 2.投标保证金缴纳时间：招标公告发布之日起至投标文件递交截止时点前（以银行到账时间为准） 3.投标保证金方式：以银行转账、电汇、支票或保函方式（未按照上述方式提交投标保证金的，其投标文件将作为无效予以拒绝） 投标保证金账户： 收 款 人：广东国利招标有限公司 开户银行：工行广东自由贸易试验区南沙分行营业室 银行账号：3602056919200281221 |

# 第三部分 开标、评标、定标

- 开标

  - 采购代理机构在投标邀请中规定的日期、时间和地点组织开标会议。开标时邀请所有投标人代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

  - 开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

  - 开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

  - 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 评标委员会的组成

  - 本次招标依法组建评标委员会，评标委员会成员人数为5人单数。

  - 评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

  - 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

  - 参加采购活动前3年内担任供应商的董事或监事；

  - 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

  - 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

  - 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

  - 评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

  - 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

  - 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

  - 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

  - 对投标文件进行比较和评价；

  - 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

  - 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

  - 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

  - 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

  - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

  - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

  - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

  - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

  - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章第2.6规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会有权将其作为无效投标处理。

  - 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 评标

  - 评标方法：本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

  - 评标步骤：

  - 本项目按各包组进行独立评审，按包组的自然顺序进行评审。

  - 资格性审查：开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查，详见《资格性审查表》。对初步被认定为资格性审查不合格的，可实行告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。未通过资格性审查的投标人，不进入符合性审查。

  - 符合性审查：评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，详见《符合性审查表》，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。评标委员会对初步被认定为符合性审查不合格或无效投标者可实行告知投标当事人，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。未通过符合性审查的投标人，不进入技术、商务和价格评审。

  - 详细评审：

  - 评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行技术、商务评估，综合比较与评价。具体技术、商务、价格部分的评审因素详见《综合评分表》。

  - 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

  - 评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

  - 综合得分=技术得分+商务得分+价格得分。

- 推荐中标候选人

  - 使用综合评分法的采购项目，单一产品采购项目提供相同品牌产品或非单一产品采购项目多家投标人提供的核心产品品牌相同的，且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，由采购人或采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

  - 凡是列入核心产品范围的，只要出现相同品牌的，均被认定为一家投标人来计算。

  - 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 中标候选人并列的，由采购人或采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定中标人。

- 定标

  - 采购代理机构提交评标报告报采购人确认，采购人在收到评标报告5个工作日内确定中标人，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人，也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。确认后采购代理机构将在刊登本项目招标公告的法定媒体上发布中标公告。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 中标人放弃中标或者中标资格被依法确认无效的，采购人可以按照排序从其他中标候选人中确定中标人，没有其他中标候选人的，应当重新组织采购活动。

- 特别说明

  - 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

  - 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

  - 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

  - 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

  - 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

  - 不同投标人的投标文件相互混装；

说明：

- 投标人必须严格按照《资格性审查表》、《符合性审查表》的评审内容的要求如实提供证明材料并应加盖投标人公章，若投标人不满足《资格性审查表》、《符合性审查表》中任何情形之一的，则其投标无效。

- 《资格性审查表》、《符合性审查表》的评审内容适用于所有包组。

- 技术、商务评分：评标委员会各成员分值的算术平均值（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）。

- 投标人应如实提交《综合评分表》要求提交的相关各类证明、资料等并应加盖投标人公章，投标人如未按要求提交的，该项评分为零分。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：无，本项目不属于专门面向中小企业采购的项目

## 一、资格性审查表

| 序号 | 评 审 内 容 |
| --- | --- |
|  | 符合招标文件中规定资格要求的及资格证明文件齐全； |
|  | 投标人资格声明函已提交并符合招标文件要求的。 |

- 二、符合性审查表

| 序号 | 评 审 内 容 |
| --- | --- |
|  | 按照招标文件规定要求签署和盖章的； |
|  | 投标有效期满足招标文件要求的； |
|  | 投标报价没有超出最高限价，且是固定唯一值的； |
|  | 投标文件没有采购人不能接受的附加条件的； |
|  | 投标文件没有出现串通投标情形的； |
|  | 投标文件没有招标文件中规定的其他无效投标条款的； |
|  | 没有法律、法规规定的其他无效情形。 |

## 综合评分表

### 技术部分(55分)

### 包组二：技术部分

| 序号 | 评审因素 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术部分(55分) |  |  |  |
| 1 | 所投产品对采购需求“技术参数及要求”中带“▲”号的重要技术条款的符合性 | 完全满足采购需求 “技术参数及要求”中带“▲”号的重要技术条款（共 19项）最多得15 分，负偏离一项扣 2 分，扣完为止。 | 15分 |
| 2 | 所投产品可靠性 | - 以下需求满足1项得1分，最多得5分： - 投标心电电生理网络系统须具有自主知识产权 - 2.心电信息管理系统、心电分析系统、动态心电分析系统具有医疗器械注册证，且为同一生产厂家（动态心电注册证支持实时监测功能） - 3.所投产品通过信息系统安全等级保护备案证明的厂家 - 4.远程心电监测平台软件著作证书 - 5、提供所投产品近五年无产品召回记录（需提供国家食品药品监督管理局或地方食品药品监督管理局网站查询记录证明） | 5分 |
| 3 | 一般技术参数要求响应评审 | 完全满足采购需求的得20分，每1项负偏离扣0.5分，扣完为止。 注：技术条款响应表内容与证明文件内容不一致的，以产品彩页、技术规格说明书、检测报告等证明文件中的内容为准。（如厂家的产品使用说明书必须提供中文版） | 20分 |
| 4 | 备品备件 | 1.所投产品常用备品备件齐全，价格合理的得5分； 2.所投产品常用备品备件较全，价格较为合理的，得3分； 3.所投产品常用备品备件不全，价格不合理的，得1分； 不提供备品备件不得分。 | 5分 |
| 5 | 技术服务 | 内容包括技术服务、培训服务的具体方案等： 具有完善具体的技术服务，服务计划详尽且技术培训每年4次或4次以上的，得3分； 具有较好的技术服务，服务计划良好且技术培训每年3次的，得2分； 技术服务一般，服务计划一般且技术培训每年大于1次少于3次的，得1分； 售后服务没有具体承诺或没有响应0分。 | 3分 |
| 6 | 信息系统无缝对接 | 提供购买产品与医院现有系统（HIS系统）无缝对接承诺书（提供证明文件和接口费用承诺函）的得2分，不提供不得分。 | 2分 |
| 7 | 售后服务方案评审 | 售后服务、维护保养服务的具体方案、售后人员的跟进等： 具有完善具体的售后服务；在新疆自治区设有分公司或办事处，同时在供货地有驻点维修点的（并提供证明），维修响应时间0.5小时（含）以内、承诺的到场时间在4小时（含）内；维护保养服务内容、服务计划详尽，得5分； 具有基本完善的售后服务；维修响应时间1小时（含）以内、承诺的到场时间在6小时（含）内；维护保养服务内容、服务计划一般，得3分； 具有简单的售后服务；维修响应时间2小时（含）以内、承诺的到场时间在12小时（含）内；维护保养服务内容、服务计划较差，得1分； 售后服务没有具体承诺或没有响应等其他情况，得0分。 | 5分 |

备注：⑴招标文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，投标人如未按要求提交的，该项评分为零分；⑵仅对已通过资格和符合的投标文件进行评分；评分小数点保留至0.01。

| 序号 | 评审因素 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术部分(55分) |  |  |  |
| 1 | 所投产品对采购需求“技术参数及要求”中带“▲”号的重要技术条款的符合性 | 完全满足采购需求 “技术参数及要求”中带“▲”号的重要技术条款（共34项）最多得15 分，负偏离一项扣 2 分，扣完为止。“主要技术参数及要求”中有正偏离的，加1分，最多加5分（需提供证明材料）。 | 20分 |
| 2 | 一般技术参数要求响应评审 | 完全满足采购需求的得20分，每1项负偏离扣0.5分，扣完为止。 注：技术条款响应表内容与证明文件内容不一致的，以产品彩页、技术规格说明书、检测报告等证明文件中的内容为准。（如厂家的产品使用说明书必须提供中文版） | 20分 |
| 3 | 备品备件 | 1.所投产品常用备品备件齐全，价格合理的得5分； 2.所投产品常用备品备件较全，价格较为合理的，得3分； 3.所投产品常用备品备件不全，价格不合理的，得1分； 不提供备品备件不得分。 | 5分 |
| 4 | 技术服务 | 内容包括技术服务、培训服务的具体方案等： 具有完善具体的技术服务，服务计划详尽且技术培训每年4次或4次以上的，得5分； 具有较好的技术服务，服务计划良好且技术培训每年3次的，得3分； 技术服务一般，服务计划一般且技术培训每年大于1次少于3次的，得1分； 售后服务没有具体承诺或没有响应0分。 | 5分 |
| 5 | 售后服务方案评审 | 售后服务、维护保养服务的具体方案、售后人员的跟进等： 具有完善具体的售后服务，在新疆自治区设有分公司或办事处，同时在供货地有驻点维修点的（并提供证明），维修响应时间0.5小时（含）以内、承诺的到场时间在4小时（含）内；维护保养服务内容、服务计划详尽，得5分； 具有基本完善的售后服务；维修响应时间1小时（含）以内、承诺的到场时间在6小时（含）内；维护保养服务内容、服务计划一般，得3分； 具有简单的售后服务；维修响应时间2小时（含）以内、承诺的到场时间在12小时（含）内；维护保养服务内容、服务计划较差，得1分； 售后服务没有具体承诺或没有响应等其他情况，得0分。 | 5分 |

备注：⑴招标文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，投标人如未按要求提交的，该项评分为零分；⑵仅对已通过资格和符合的投标文件进行评分；评分小数点保留至0.01。

### 2.商务部分（15分）

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要商务响应程度 | 3分 | 根据投标人对用户需求书中主要商务要求的“质保期”的响应程度进行评审：在招标要求的质保年限基础上，对全部设备质保每延长1年，得1分，最高得3分，延长年数不足1年不计算可得分。 |
| 2 | 投标人的综合实力 | 2分 | 投标人具有质量管理体系认证得2分。 注：上述须提供有效期内的相关证书复印件，并加盖投标人单位公章，对于管理体系证书的如在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）能查询信息的，可提供查询信息截图并加盖投标人单位公章，否则不得分； |
| 3 | 所投产品制造商业绩 | 7分 | - 根据所投产品生产制造商近三年（以合同签订时间为准）至投标截止时间已完成的所投产品（属参投包号内其中一种设备即可）同品牌型号给不同客户供货业绩进行比较：每提供一个业绩得1分，最高得7分。 - 注：1、提供项目的合同复印件，所有证明材料加盖投标人单位公章，否则不得分；合同关键页或中标通知书复印件，包括：项目内容、金额、签署双方单位名称、签署日期等，并加盖投标人单位公章） （同一客户不重复计分，相同设备也不重复计分 ） - 2、合同签订时间须在2019年1月1日至本项目投标截止之日内，否则不得分； - 3、若合同中未列实施内容的，还需提供合同买方（甲方）盖公章出具针对相应合同实施内容的证明材料复印件，否则不得分； 按本项目投标文件格式提供《同类项目业绩概况表》及上述材料，如提供的材料有欠缺、模糊或不符合要求等，均视为无效材料不得分； |
| 4 | 客户服务水平满意度情况 | 3分 | 投标人在本项目提供的业绩项目中有获得合同的买方（甲方）单位对其服务质量评价，且评价内容须为满意或优等类似的正面满意度评价材料，需盖有合同的买方（甲方）单位公章（注：部门章、处室章等其他章也有效），一个项目评价得0.5分，最高得3分。 注：①提供多个评价材料均为同一买方（甲方）单位的，只计算为一个评价；②提供证明材料复印件，加盖投标人单位公章；③如非经认定为有效项目业绩，则对应项目评价材料不得分。不满足上述3点要求不得分。 |
| 合计 |  | 15分 |  |

备注：⑴招标文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，投标人如未按要求提交的，该项评分为零分；⑵仅对已通过资格和符合的投标文件进行评分；评分小数点保留至0.01。

### 3.价格分值（30分）

本项目的价格分采用低价优先法计算，即通过本项目资格性检查与符合性检查且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分,即30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格分值

备注：

1.价格修正：投标人的投标报价中经评标委员会确定为供货范围（包括货物、工程和服务）缺漏项，而进行调整的，调整价为该项目在其他有效投标中的最高报价。

2.评标委员会将按照上述修正错误的方法调整该投标人的投标文件中的投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的投标价格，则其投标将被拒绝。

价格扣除

- 小型和微型企业产品价格扣除

  - 根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予C的扣除（C的取值为6％），用扣除后的价格参与评审；投标产品中仅有部分小型和微型企业产品的，则此部分按所投小型和微型企业产品的价格予以扣除。

  - 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

    - 符合中小企业划分标准；

    - 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

    - 供应商提供的货物、工程 或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持 政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工 程施工单位为中小企业； （三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动民法典》 订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中 小企业扶持政策。

  - 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

  - 监狱企业产品价格扣除

    - 监狱企业视同小型、微型企业，按上述1.1条款享受评审中价格扣除。

    - 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。

  - 残疾人福利性单位产品价格扣除

    - 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按上述1.1条款享受评审中价格扣除。

    - 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章投标文件格式），并对声明的真实性负责。一旦中标将在中标公告中公告其声明函，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- 投标人同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

  - 节能、环保产品：

1.6.1.投标人所投的节能产品属于“节能产品品目清单”中的产品(提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书)，报价给予C3的价格扣除（C3的取值范围为1%）即：评标价＝核实价（经符合性审查进行必要的更正后的投标价）－节能产品核实价×C3。

1.6.2.投标人所投的环境标志产品属于“环境标志产品品目清单”中的产品(提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书)，报价给予C4的价格扣除（C4的取值范围为1%）即：评标价＝核实价（经符合性审查进行必要的更正后的投标价）－环保产品核实价×C4。

1.6.3 本条款中两种修正原则不同时使用。

# 第四部分 用户需求书

说明：

- 投标人须对本项目以包组为单位的货物及服务进行整体投标，任何只对包组内其中一部分内容进行的投标都被视为无效投标。

- 用户需求书中打“▲”号条款为重要技术参数，但不作为无效投标条款。

- 3、注：以上技术参数没有指向任何品牌型号，如潜在投标商认为有指向性，仅为参考，投标商根据上述参数符合商务要求自主选择品牌型号。

## 项目内容

1、项目编号：C111011-20210151-1

2、项目名称：中山大学附属喀什医院（国家区域医疗中心）建设医疗设备（一批次）采购项目（二次）

3、采购方式：公开招标

4、采购内容：

| 包组号 | 序号 | 设备名称 | 数量 | 最高单价限价 | 最高总价限价（人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （人民币） | （万元） |
|  |  |  |  | （万元） |  |
| 包组二 | 1 | 肺功能检测仪器 | 3 | 9.35 | 28.05 |
|  | 2 | 24小时动态心电图机 | 8 | 6.00 | 48.00 |
|  | 3 | 24小时动态血压监测机 | 8 | 9.35 | 74.80 |
| 包组二 总价合计： |  |  |  |  | 150.85 |
| 包组八 | 1 | 负30℃低温冰箱 | 1 | 10.00 | 10.00 |
|  | 2 | 2-8℃血液冷藏箱 | 5 | 5.00 | 25.00 |
|  | 3 | 2-8℃试剂储存冰箱 | 2 | 1.00 | 2.00 |
|  | 4 | 超低温冷冻冰箱[样本保存] | 2 | 2.00 | 4.00 |
|  | 5 | 生物安全柜 | 2 | 6.00 | 6.00 |
|  | 6 | 血型仪 | 1 | 30.00 | 30.00 |
|  | 7 | 血浆溶解箱 | 1 | 0.50 | 0.50 |
|  | 8 | 水浴箱 | 1 | 0.20 | 0.20 |
|  | 9 | 显微镜 | 1 | 3.00 | 3.00 |
|  | 10 | 温度监控系统 | 1 | 10.00 | 10.00 |
|  | 11 | 血小板恒振荡保存箱 | 1 | 4.80 | 4.80 |
|  | 12 | 离心机 | 2 | 1.00 | 2.00 |
|  | 13 | 全自动生化分析仪 | 1 | 124.00 | 124.00 |
|  | 14 | 全自动血细胞分析仪 | 1 | 60.00 | 60.00 |
|  | 15 | 全自动尿液分析仪 | 1 | 15.00 | 15.00 |
|  | 16 | 全自动尿沉渣分析仪 | 1 | 30.00 | 30.00 |
|  | 17 | 全自动粪便分析仪 | 1 | 10.00 | 10.00 |
|  | 18 | 全自动血凝分析仪 | 1 | 53.00 | 53.00 |
|  | 19 | 特定蛋白分析仪 | 1 | 10.00 | 10.00 |
|  | 20 | 血气/电解质分析仪 | 1 | 8.00 | 8.00 |
|  | 包组八 总价合计： |  |  |  | 407.50 |
|  | 总价合计（万元） |  |  |  | 558.35 |

注：1.项目类型：货物类；采购品目：A0320医疗设备。

2.凡高于最高限价的投标，一律视为无效投标。

3.投标人应对本项目所投包组内的全部内容进行投标，不允许仅对包组其中部分内容进行投标，任何只对其中部分内容进行的投标均被视为无效投标。

4.投标人可对一个或多个包组进行投标，各包组可兼中兼得。

## 二、技术参数及要求

### 包组二：

### （一）肺功能检测仪器技术参数（3台）

便携式肺功能仪技术参数要求

1. 产品功能参数

1.1 肺功能检查：FVC（用力肺活量）：FVC、FEV1、FEV3、FEV6、FEV1/FVC、FEV3/FVC、FEV1/VC Max、PEF、FEF25、FEF50、FEF75、MMEF、VEXP、FET 等呼气指标，PIF 等吸气指标；VC(肺活量)：VC、VT、IRV、ERV、IC 等；MVV（分钟最大通气量）：MVV、VT、RR 等；

1.2 ▲呼吸肌力测定：MIP，MEP 等；

1.3 ▲吸入给药评估功能：可结合临床需要，自动设置不同阻力装置，并测量最大吸气流量，平均有效吸气流量，有效吸气时长，有效吸气容积，有效吸气容积占比等指标；可提供标准化吸入装置评估报告；

1.4 ▲肺康复功能：具备肺康复评估，吸气肌训练，震荡正压呼气训练等功能；

1.5 辅助测评分析功能：支持慢阻肺、哮喘常用标准随访问卷，出具随访测评报告；

1.6 具有支气管舒张试验功能，可出具舒张试验报告；

1.7 ▲具有支气管激发试验功能，可出具激发试验报告；

1.8 可检测呼气、吸气指标，实时显示动态曲线（流量容积曲线、时间容积曲线）；具备中国人预计值公式；

1.9 ≥10寸电容触摸屏设计，方便携带及床旁使用，大触摸屏，方便操作和查看结果；

1.10 仪器集成蓝牙传输功能，方便不同场景使用；

1.11 仪器集成 WiFi 无线传输功能，方便与医院 HIS 系统对接互联；

1.12 仪器自带智能语音提示功能，方便患者掌握检查要领；

1.13 仪器支持直接连接打印机打印 A4 报告，方便不同工作场景；

1.14 仪器集成扫码读取功能，方便临床操作，提高效率；

1.15 仪器支持容量定标、三流速线性验证；

1.16 具备自动测量环境参数（温度、湿度、大气压）并进行 BTPS 自动修正功能；

1.17 仪器具备平衡感应自动检测功能，提高检测质控水平；

1.18 图形化交互界面设计，测试时有动态流量、呼气时间等实时提醒，方便临床质控；

1.19 系统可根据检测结果进行自动质控评级；

1.20 系统可以根据需求扩展云端多中心研究或临床分级诊疗系统；

2. 产品性能指标

2.1 用力肺活量（ FVC）：

测量范围： 0 – 10 L；

准确性：± 2.5％ 或 ± 0.050 L（取较大值）

重复性：≤ 2.5％ 或 ≤ 0.050 L（取较大值）

2.2 一秒用力呼气容积（FEV1）：

测量范围： 0 – 10 L；准确性：± 2.5％ 或 ± 0.050 L（取较大值）

重复性：≤ 2.5％ 或 ≤ 0.050 L（取较大值）

2.3 慢肺活量（VC）：

测量范围：0.5 – 8 L

准确性：± 3％ 或 ± 0.050 L（取较大值）

重复性：≤ 3％ 或 ≤ 0.050 L（取较大值）

2.4 呼气峰值流速（PEF）：

测量范围： 0 - 14L/s ；

准确性：± 10％或± 0.17L/s（取较大者）；

重复性：≤ 5% 或 ≤ 0.15 L/s（取较大值）。

2.5 最大分钟通气量（MVV）：

测量范围：250 L/min；

准确性：± 10％ 或 ± 15 L/min（取较大值）。

2.6 最大吸气压（MIP）：

测量范围：-200～0cmH2O；

准确性：±3%或者±1cmH2O（取其大者）。

2.7 最大呼气压（MEP）：

测量范围：-200～0cmH2O；

准确性：±3%或者±1cmH2O（取其大者）。

2.8 ▲仪器测定容量的检测灵敏度≤20ml/s，相应核心性能指标需经过国家药监部门权威检测机构检测，并提供检测报告；

3.质保期五年。软件终身免费升级，与医院端口对接费用由供应商承担。

### （二）24小时动态心电图机、24小时动态血压监测机参数（数量见项目配置要求）

心电功能科设备信息管理系统参数

一、项目配置要求

| 设备名称 | 配置与参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 心电服务器 | CPU：4 核，2.26 GHz，12 MB 三级高速缓存、芯片组；内存：32G DDR3；18 个 DIMM 内存插槽；硬盘：1T*6 | 1 |
| 服务器软件 | 数据库服务模块 | 1 |
|  | 存储管理器模块 | 1 |
|  | 心电实时监测服务模块 | 1 |
|  | HIS接口软件 | 1 |
|  | 三合一诊断模块：静息心电、动态心电、动态血压诊断软件 | 1 |
|  | 临床WEB查询、浏览 | 1 |
|  | 可以根据多种需要进行自定义统计设置。并输出相应的各种疾病报表 | 1 |
| 诊断大屏 | ≥60寸液晶电视 | 1 |
| 三合一（静息心电、动态心电、动态血压）诊断工作站 | CPU类型：双核/缓存2MB；主频2.5 GHz；内存 : 4G；硬盘 :500GB(7200rpm)*1；22寸 LCD屏幕高清晰显示屏1920X1480；黑白激光打印机；三合一心电分析处理系统 | 4 |
| 门诊十二导心电分析系统 | CPU类型：双核/缓存2MB；主频2.5 GHz；内存 : 4G；硬盘 : 500GB*1；22寸 LCD屏幕高清晰显示屏；十二导心电放大器、导联线、吸球、夹子、专用台车、心电分析处理系统、黑白激光打印机 | 1 |
| 实时动态心电分析系统 | 实时动态心电记录盒、导联线、数据线 | 8 |
| 二合一动态心电血压记录仪 | 二合一动态心电血压记录盒、导联线、数据线 | 8 |

### 心电数据中心

采用符合HL7国际标准的系统架构、计算机技术和网络技术，以保证系统的先进性；要求支持B/S或C/S模式，支持常见的Oracle、Sql Server等数据库

▲系统功能概述：心电数据库管理功能，预约登记功能、统计检索功能、心电显示功能、报告输出功能、WEB浏览软件功能等，该功能要求医疗器械注册证（登记表）明确说明，为医院合法开展业务提供保障。

### 心电数据存储服务

支持SQLserver、Oracle等大型数据库，有安全、可靠的数据存储、备份方案，有近线、离线数据调阅方案，实现数据的网络存储及应急状态的数据本地存储。具有开放性，支持异种数据库的访问，包括实现对文件数据和桌面数据库的访问、实现对大型异种数据库的访问、实现和高级语言互连的能力等，具有支持并行操作所需的技术，包括多服务器协同技术、事务处理的完整性控制技术；

### 心电监控管理

1.平台软件系统架构必须具有前瞻性，须提供B/S架构的平台配置管理门户，任何操作人员必须通过平台提供的界面配置及操作系统，不能够直接登录服务器进行操作。

2.平台配置功能必须包含但不限于对平台服务器、数据库、存储、工作目录、接口等功能。日志管理，必须包括但不限于采集、诊断、审核、心电文件和报告的上传、诊断结论的修改、互联互通接口日志等。

3.具有完善的权限管理系统，提供医疗机构、科室、医生、各级平台管理人员的增、删、改、查管理功能，系统管理员能根据各级工作职责为其分配相应的权限。使用者只能做已授权的操作，并只能访问其管辖范围内的数据。

4.提供B/S架构WEB在线心电诊断服务，通过浏览器随时随地进行心电图专业诊断。

5.平台支持不限数量远程心电诊断中心、基层医疗机构的扩展，以及各级医院中医生、科室、接入设备数量的扩展。

6.自动升级：平台提供客户端工作站的自动升级机制，降低日常客户端工作站的维护工作量。

7.实现心电图数据抽取和心电图数据质量的监控，能够对心电会诊的流程进行质控，并根据时效性和准确率进行评价、监管。

8.急救车:心电图在急救车上进行操作上传并完成诊断

### 心电流程管理

1.支持心电诊断流程管理：通过对医生资源的合理分配，优化诊断组医生的构成，实现医疗资源的优化整合。对于诊断组中的专家成员，能够实现移动诊断，支持利用4G平板的诊断流程。

2.管理中心能够以医疗机构或诊断组的模式，查看全局的检查工作量。管理中心可以统计分析医生、诊断组、检查机构的工作量分布。并且可以实时监控各个诊断组的当天工作量和即时工作量。以及每个医生的平均工作量。

3.管理中心可以实时调整诊断组的检查医生以临时调整工作量平衡

### 心电权限管理

1.支持设备管理、人员管理、科室训练等管理条件，按照医生的工作级别分配权限，可以根据主任医师、普通医生、进修医生等分配使用权限，不同的使用权限使用不同的功能。

2.网络管理设计权限，主要功能包括：医生用户名分配，权限设定，模块开启关闭，差错流程处理，数据备份等

3.系统的设计、应用与数据使用应安全、可靠、准确、可信、可用、完整。系统与数据的安全应符合国家有关法律和规定。保护患者信息隐私。保障信息传输完整性、系统数据传输和存储的保密性。

4、系统安全访问功能要求。系统应具有严格的权限管理、身份认证和访问控制功能，杜绝因各种非法访问对系统的安全性造成严重的损坏。系统具有完备的信息安全保障体系，能对登录用户的身份进行认证，并跟踪用户的操作。

### 系统集成管理

与医院现HIS等信息系统集成，完成病人基本信息、心电图数据等的信息共享。

### 全院WEB服务

嵌入门诊医生站、住院电子病历系统。当心电图专业医生确认检查报告后，在全院的医生工作站上就可以浏览到具有查看权限的心电图结论，心电波形和打印带网格的心电图报告。Web浏览无需安装控件，可以查看原始数据，可以调整走速和增益。

▲具有在线WEB界面心电图分析功能，查看长时间原始心电波形；提供心电图处理测量功能，波形显示、幅值调整等功能，具有WEB方式报告助手（提供临床WEB发布管理系统计算机软件著作权登记证书）

# 诊断中心业务功能

实现心电电生理检查从预约登记、电子叫号、记费、检查、报告、集中存储、临床共享、统计检索全流程的信息化管理。

### 诊断中心院内心电业务管理

- 心电图预约登记

检查科室获取医生的电子检查申请单用于检查预约心电图、动态心电的待检查患者，并实现分诊。完成患者信息的录入工作。该模块通过HIS接口与HIS系统通讯，直接获取待检查患者信息。登记的患者信息可直接发送到连接心电图机电脑上。预约登记支持条形码打印。

- 电子叫号系统软件

应用于门诊心电图室与预约登记工作站联合工作，通过在候诊区安装液晶显示屏与音响，实现自动语音呼叫患者就诊，并在液晶显示屏上显示待检查患者信息，同时可显示其它多媒体信息。护士站可以手工调整队列支持打印扫描条型码，病人卡的识别。提供标准女声语音库。

- 现有心电图机联网

连接医院现有门诊、病房、体检心电图检查设备，心电图机检查设备连接不受厂家、型号限制，具有数字接口的都能接入网络，同时获取心电图机原始分析数值以及诊断结论。通过专业心电工作站实现原始数据接入：

- 支持与HIS系统电子申请的对接，从而实现检查数据与病人信息的统一。

- 支持RS-232\RJ45\USB\WIFI等多种不同类型的心电图机输出接口对接模式。

- 支持接收同步12/15/16/18导联心电图机原始数据并存储、编辑。

- 常规心电以统一格式保存，能够转换MFER,CDA,PDF,DICOM等国际标准。

心电图机原始数据接收后发送至诊断中心，由诊断中心专家出具心电图报告，并自动接收心电诊断结果。

- 电生理设备联网

- 支持各类型电生理设备集成，包括动态心电、动态血压，脑电图、肌电图、TCD，听力检查、眼科检查、神经电生理检查等

- ▲获取动态心电原始数据，并再次分析。

- 实现电生理检查结构化报告系统

- 支持与HIS系统电子申请的对接，从而实现检查数据与病人信息的统一。

- 提供PDF数据解析功能，自动获取需要的文本数据，进行归档、自动生成电生理报告。

- 支持原有典型数据、原始图像提取技术，可使用专用报告工作站出报告，并实现电生理检查的流程化管理

- 报告格式可以用户自己定义

- 提供了PDF的解析功能，根据用户的需求，自动获取有用的数据，进行归档、自动生成电生理报告，并把该报告再院内共享。

- 三合一心电诊断工作站

通过专业诊断工作站实现心电图、动态心电、动态血压原始数据分析与诊断。提供专业数据分析诊断工具。

- 统计管理

- 提供数据挖掘系统，可以对各个医院的工作量汇总、每日工作量、报告阳性率、会诊中心工作量、疾病分类统计、患者流量分析等进行报表跟图标统计，并支持打印导出功能。

- 应采用开放式结构设计，患者的所有信息，包括检查信息都可以作为统计条件，方便未来的功能扩展。统计模板为开放设置，可以自行设置需要统计的条件。

- 提供可自由定制的统计模块，所有的字段信息都可作为统计条件，并组合使用。根据需要可进行工作量、科研、教学用统计。

- 统计结果可显示统计列表、统计数量、统计报表、统计图表，并可直接打印输出。统计结果可导出Excel或TXT文件。

- 支持基层医疗卫生机构心电阳性率统计和心电诊断结论统计，应包括阳性率统计、检查费用统计、工作量统计、检查项目统计和疾病统计等。

- 远程诊断

区域远程诊断功能：支持远程会诊报告的接收，心电图波形原始数据的分析，会诊结果发布的功能；支持区域内医院用户的增加、删除、修改、查询管理的功能；支持区域内医生用户的管理功能。（提供区域/远程心电会诊管理系统计算机软件著作权登记证书）

在医生工作站报告编辑终端，对需要会诊的报告提出会诊请求，系统通过3G/4G发送到专家的会诊终端，可以浏览心电图原始波形，并且可以调整增益、走纸速度、测量，调整心电图的显示模式，并且实现对该心电图的描述与诊断，完成之后提交。

会诊终端支持Android系统和IOS系统的各种品牌的智能终端。

▲必须与喀什地区第一人民医院区域心电平台进行无缝对接（提供证明文件）

### 诊断中心心电诊断功能管理

▲建立三合一心电诊断中心，心电、动态心电、动态血压通过三合一心电诊断工作站进行诊断管理：同一病人列表中同时显示静息心电、动态心电、动态血压三种不同检查类型的病历，双击不同检查类型病历进入相应的原始数据分析界面，真正实现三合一诊断中心建设。（提供静息动态心电血压综合分析系统计算机软件著作权登记证书）

1、诊断中心静息心电分析功能：

1)	心电医生诊断工作站接收传输来的心电病历进行专业的心电图诊断、处理分析功能。心电图诊断报告系统要有权限管理，不同使用医生权利不同，支持多级审核。

2)	新病历到达即时提醒功能。当采集的病历发送过来时，心电医生工作站自动弹出提示窗口并发出声音，提示医生有新病到达，提供统一病人多次检查的同步比较，支持某病例与典型专家库病例的同步比较，支持比较的显示格式有12导联同屏，3导联同屏，指定导联同屏同步比较等形式。

3)	多种显示方式导联同屏，指定导联同屏同步比较等形式，支持每组波形中任意波形单击放大对比功能，每个单击放大QRS波群测量参数不少于30种，并且支持12导波形叠加对比，符合波叠加对比。

4)	在对比过程中支持所对比的波形打印，电压5\10\20调节，走纸速度调节，标尺测量。支持多组RR间期测量，心律失常的RR间期测量毫秒显示，支持复合波和单一波形分析。

5)	提供心电图分析测量功能，多种波形显示方式、波形放大等功能。

6)	支持导联纠错功能：在肢体导联接反或胸导联接错的情况下，可以通过软件直接修正，无需重复采集。

7)	支持平行尺测量功能，对于间期倍数可进行快速测量。

8)	具有12导心电图叠加分析，复合波功能。

9)	心电信息网络系统中的医生报告系统具有自动分析，具有自动测量给出诊断提示或结果的功能，异常诊断参数提醒、具有标准的 心电图诊断摸板，以辅助医生快速诊断心电图。

10)	 冠心病定位功能。

11)	新生儿心电图采集分析功能，系统自动分析的算法具有成人、儿童年龄异化分析、性别差异化分析。

▲12)	心脏示意图功能：针对每条心电图诊断结论，提供对应病变位置心脏示意图。

▲13)提供病例收藏功能：支持个人收藏及公开收藏，要求提供典型库收藏管理系统计算机软件著作权登记证书。

14)	病例随访功能：为心电图检查完成病人设置随访、预约随访功能，支持随访提醒及随访状态描述。

15)	可根据医院需求灵活定制检索条件、统计报表，导入导出格式内容等。

16)	提供移动心电分析会诊功能，可以浏览心电图原始波形，并且可以调整增益、走纸速度、测量，调整心电图的显示模式，并且实现对该心电图的描述与诊断，完成之后提交。会诊终端支持Android系统和IOS系统的各种品牌的智能终端。

2、诊断中心动态心电实时监测及分析诊断

动态心电实时监测：

- 监测中心对门诊、床旁佩戴的心电进行实时监测

- 监测支持大屏、多屏实时监测

2)	波形实时显示：导联显示模式、纸速、增益可自由配置

3)	姓名、电话等关键基础信息实时显示

4)	设备电量、网络信号实时显示

5)	同屏多组监测波形实时显示，显示波形可双击放大12导联同步显示

6)	单屏显示模式可自由配置如：3X3,4X4显示

7)	自动报警功能：心律失常、心率超限等自动报警，并生成危急心电事件

8)	也可手动生成危急心电事件

9)	可随时查阅心电事件

10)	波形回放，可随时暂停监测，回放全部已监测波形

11)	实时监测的心电波形，可通过专业动态心电分析软件进行分析，生成动态心电报告

2、动态心电分析诊断：

1)	动态心电数据、实时监测心电数据，可直接从平台下载至分析工作站，无需设备录入

2)	可自由配置分析工具栏

提供多种分析工具：K线图、直方图、散点图、栅状图、事件图、波形全览图。使用者根据自身习惯灵活设置、自由组合分析工具栏。

3)	支持多屏、宽屏显示

支持多屏、宽屏显示，同一界面浏览更多信息，减少来回切屏带来的不便。报告分析与波形浏览在同一界面展示，报告1：1显示模式使得报告结果一目了然。

4)	差分栅状图

快速捕捉及定位偶发心率失常。

5)	多项工具智能联动

K线图、直方图、散点图、栅状图、事件图、波形全览图等工具全部自动联动，在任意一个工具中调节波形或数据，其他工具实时随之联动。

6)	双通道叠加分析

可自选通道的双通道叠加分析，并且可与其他工具实时联动。

7)	智能散点图功能

具有时间散点图、小时散点图、洛伦兹散点图、差值散点图、四象限散点图五项散点图功能。任意圈选散点进行心搏修改，散点图可进行放大操作

8)	起搏分析

单独起搏器通道分析

9)	睡眠分析

通过硬件采集呼吸波、运动、体位等数值，睡眠状况综合分析，得出睡眠分析报告

10)	心率震荡分析

11)	心率减速力分析

3、诊断中心动态血压分析诊断

1）测量模式支持

自动测量模式：手动间隔、自动间隔、自动表测量(测量间隔和测量频率自定义设置）

2）支持自动补测、手动插入测量。

3）支持动态血压数据列表、柱状图、饼状图、趋势图、关联图、K线图等动态血压数据分析工具。

4）支持所见即所得的动态血压报告打印预览，可配置的动态血压报告打印模板、打印内容。

# 设备参数

### 心电工作站

固定位置心电图采集，完成心电图采集、基础分析。可配置在门诊、体检，通过软件传输至诊断中心，由诊断中心专家会诊，自动接收诊断报告。

- 心电采集功能：12导联心电图采集及加做功能

▲VCG（空间向量心电图）和TVCG（时间心电向量图）、频谱心电(FCG)、心室晚电位（VLP）、心率变异(HRV)采集及分析功能（功能须在医疗器械注册证注册体现）

▲阿托品实验、心得安实验专有采集流程及专有报告模板。

心电事件功能

支持心电图原始数据多次对比功能。对比模式下 ，支持导联电压、走纸速度、显示模式、波形放大、复合波等功能。

具有自动分析诊断功能：医生报告系统具有自动诊断分析功能，能够自动给出自动诊断结果，以辅助医生快速分析

长时间心电图采集功能：可连续采集10分钟以上心电图，并分析。

报告工作站可自动将12导心电图转换为心向量图

提供丰富的打印报告模板，支持多种报告格式，如12X1，6X2，3X4+1等具有常规标尺功能，实现波形电压、时间、心率等的测量

具有导联交换功能，肢体导联或胸导联接反，不须重做，直接通过软件快速修正

支持每组波形中任意波形单击放大对比功能，每个单击放大QRS波群测量参数不少于50种，为科研学术提供支持

在对比过程中支持所对比的波形打印，电压5\10\20调节，走纸速度调节，标尺测量。支持多组RR间期测量，心律失常的RR间期测量毫秒显示，支持复合波和单一波形分析。

具有多种报告模板，且报告模板可根据医院需求，自由灵活变动。具有心脏示意图功能，针对每条心电图诊断，对应心脏大致病变位置示意图

具有平行尺功能，等距标尺可对间期倍数快速测量；对于波形重叠的心电图，支持重新排列以方便测量分析，测量精度达毫秒/微伏级。

### 动态心电实时监测技术参数

- 实时动态心电记录器

- 记录时长：24小时，支持48,72小时以上长时间监测扩展；

- 记录通道数：12导同步采集，兼容3导联心电采集。

- 设备具有液晶显示屏，可实时显示心电波形，同时，可通过按键随时切换导联观察心电波形；

- 实时传输：记录器具备实时无线传输功能，通过4G进行实时心电数据发送；

- 起博检测：支持硬件采集起搏信号；

- 设备具有导联脱落提示，导联脱落时，具有蜂鸣提示声及显示；

- 具有低电量提示，电池电压不足时，会及时显示电压电量及电压过低提示；

- 具有提醒功能，实时显示电池电量、网络信号强弱，当网络信号较弱时，设备信号显示报警；

- 电源：锂电池，可直接通过数据线对锂电池进行充电；

- 断电续采：当电池电量不足时，可更换锂电池，换上电池可继续记录心电波形；

- 实时监测软件

- 专家可通过实时监测软件对所有动态心电实时监测设备进行集中监测；

- 设备启动后，平台能实时监测到波形，延迟时间小于5S；

- 实时监测时间支持24/48/72小时以上长时间监测；

- 支持大屏、多屏实时监测；

- 波形实时显示：导联显示模式、纸速、增益可自由配置；

- 姓名、电话等关键基础信息实时显示；

- 具备患者隐私保护设置，保护患者关键信息不被暴露；

- 设备电量、网络信号实时显示；

- 同屏多组监测波形实时显示，显示波形可双击放大12导联同步显示；

- 缩略图自定义显导联显示数量：1导、2导、3导，可选定显示的导联名称；

- 缩略图自定义导联显示；

- 单屏显示模式可自由配置如：2X2,2X3,3X3,4X3,7X7不同模式显示；

- 可设置自动切屏或手动切屏；

- 三级预警机制：提供三级预警功能，根据危急情况设定黄色、橙色、红色三种危急颜色提醒，并提供三级声音报警功能，根据危急标识，区别报警声音；

- 三级预警内容可自行设定，预警时间应包含快速室性心率失常、快速室上性心率失常、RR长间歇、缓慢性心率失常、ST段抬高、ST段压低等事件类型；

- 可设置自动预警声音时长；

- 具备心电事件列表功能，可随时查阅心电事件的发生时间、事件名称及类型；

- 波形回放，可随时暂停监测，回放全部已监测波形；

- 实时监测的心电波形，可通过专业动态心电分析软件进行分析，生成动态心电报告；

- 支持手机移动端实时监测；

- ▲具有无线实时显示功能（要求提供医疗器械注册证说明）。

- 动态心电记录器摘戴管理

- 具备全院所有动态心电记录器的管理功能，可进行动态心电记录器的新建、删除、查询等维护；

- 可绑定患者动态心电记录器并设置绑定时间进行实时监测，监测完成后，可进行解绑，待下一位患者监测；

- 具备打印条码功能，记录器绑定完成后，可打印相关信息，方便科室管理；

- 支持跟HIS系统无缝对接，实现患者信息的提取，无需手动录入；

- 支持实时动态心电检查预约登记管理，并可设定预约时间；

- 具备检查状态显示，医生能够根据患者的姓名、住院号、检查号、检查状态等多种方式查询指定时间段内的动态心电图预约、登记、检查、报告病人列表；

- 动态心电诊断分析

- 可对所有监测的动态心电图数据进行远程诊断、远程会诊；

- 数据监测完成后，可直接由服务器进行预分析，可直接下载服务器预分析后的数据，通过医生诊断工作站进行集中诊断；

- 医生诊断工作站可以进行专业的动态心电图诊断、处理分析功能，具备权限管理功能，可对不同使用医生分配不同权利，支持多级审核；

- 具备专业的动态心电分析诊断功能：

- 分析工具智能联动：K线图、直方图、散点图、栅状图、事件图、波形全览图等工具全部自动联动，在任意一个工具中调节波形或数据，其他工具实时随之联动；

- 差分栅状图功能：快速捕捉及定位偶发心率失常；

- 双通道叠加分析功能

- 可自选通道的双通道叠加分析，并且可与其他工具实时联动；

- 可对任意模板或散点图选中的心搏进行叠加，从而快速分离出形态不同的心搏并进行修改；

- 智能散点图功能

- 具有时间散点图、小时散点图、Lorenz散点图、差值散点图、四象限散点图五项散点图功能；

- 任意圈选散点进行心搏修改，对心律失常进行快速分析；

- 散点图可进行放大操作；

- 具备散点图按时段选取功能，通过时间按钮的设置可以查看任意时间段的散点图分布情况；

- 阵发性房颤、房扑快速定位分析：基于时间散点图和小时时间散点图，快速的定位房颤、房扑发生的位置以及起始结束时间；

- 总览编辑功能

- 总览编辑界面提供多种分析工具：单心博趋势图、K线图、栅状全览图、差分栅状图、心率趋势图、直方图、散点图、事件窗口、12导联心电波形；

- 各工具之间具有联动性，可以依据心电图大夫自身分析习惯灵活设置、自由组合分析工具栏

- 可帮助医生快速对病例有一个总体的认识，确定分析思路；

- 模板分析功能

- 根据波形形态逐跳进行模版分类，对形态相同，定义不同的心搏进行分类及定义编辑，确保异常波形精准识别，使心律失常分析更加细致准确；

- 具备多种不同形态模板： N、V、S、A、X、J、AF、P、AP、TP、VP、fP、DP等；

- 模板支持反复修改、单波修改、多波批量修改；

- 直方图分析功能

- 具备间期直方图、间期比直方图、分布直方图三大类直方图；

- 包括：R-R、N-N、S-S、V-V、J-J、X-X、N-S、N-V、N-J、S-N、V-N、J-N、AF-AF、AF-AF、R-X、PR、V-S间期直方图；R-R、N-N、S-S、V-V、J-J、N-S、N-V、N-J、S-N、V-N、J-N、AF-AF、AF-AF间期比直方图；室性分布直方图、室上性分布直方图、停博分布直方图、心率直方图等丰富的直方图；

- 起搏器分析功能

- 具备起搏分析通道，无需勾选起搏器类型，可自动检测起搏脉冲信号；

- 具备多种起搏心搏分析模板：P、AP、VP、DP；

- ST分析功能

- 具备自动进行ST段分析，生成ST事件列表，并支持手动添加STT事件；

- 具备ST重分析，且测量点可根据波形手动调整，更进一步保证测量的准确性；

- 丰富的分析测量工具

- 心电波形上可实时测量并显示R-R 间期数值、心率值, 为医生提供最直接的间期分析与心率分析；

- 提供电压测量尺、平行尺等多种测量工具；

- 具备导联纠错功能，导联接错时，不用重新采集，可直接在软件上进行导联交换；

- 心率变异性分析功能：包含心率变异性分析频域和时域两种分析报告；

- 具有心率震荡分析功能；

- 心率减速力分析功能：提供心率减速力与持续性心率减速力分析；

- 快速生成条图功能：方便医生快速留图，条图功能支持选择12导、3导条图，及打印方向选择，并可自定义条图名称；

- 报告编辑功能：

- 提供多种报告模板，可根据病历实际情况和医生使用情况选择不同的打印内容；

- 可生成并导出PDF格式报告，可在电脑端直接查看；

- 提供三级报告助手功能，可帮助医生快速填写诊断结论，同时报告助手内容可自定义；

### 二合一动态心电血压记录仪参数要求：

- 1，一台记录仪可同时记录动态心电图与动态血压数据，也可单独测量动态心电图或者动态血压

- ▲2，记录仪具备心电和血压联动功能，能自动识别心率变化及ST-T变化，记录仪动态血压部分双核设计，确保安全。（提供佐证资料）

- 3，显示模式：         彩色液晶

- 4，工作模式：         12导联兼容3导联（双独立起搏通道）

- 5，记录时间：         24-48小时，单心电可连续记录7天

- 6，电    源：         2节5号碱性电池或充电电池

- 7，电极数量：         10电极（12导联）/7电极或者5电极（3导联）

- 8，采样率：           最高10000Hz

- 9，共模抑制比：       ≥ 80dB

- 10，存储方式：         SD存储卡

- 11，存储容量：         16G

- 12，通讯接口：         USB2.0

- 13，血压示值范围：     0～300mmHg

- 14，测量范围：         收缩压：50～255mmHg；   舒张压：30～200mmHg

- 15，血压测量精度：     误差≤ 3mmHg

- 16，血压测量间隔时间： 5～240分钟可任意选择

- 17，记录仪可预置病人信息，有事件记录功能,有断电续记功能

- 2、工作站及分析软件参数要求：

- 1，软件采用多通道的自动分析，模板，样本图，标准图三位一体的操作界面联。

- 2，采用全模板方式识别QRS波，可分为室性、室上性、正常和干扰四大类；

- 3，软件具有心律失常分析、起搏分析，ST段分析，房颤分析，心率变异分析，QTc分析，睡眠呼吸分析，心律震荡（HRT）分析，T波电交替（TWA）分析，心律减速力分析，心室晚电位分析，心电向量分析

- 4，软件有事件列表能同屏回溯至散点图、趋势图、叠加图，实现事件直接编辑和批量审核

- 5，软件采用房颤房扑干扰，形态分析，节律分析，事件分析的“事件主导”分析模式

- 6，软件有散点和波形正反逆向技术

- 7，软件有时间三维散点图

- ▲8，软件有R波智能移动和添加的伪差批处理技术

- 9，软件有可变尺度焦点突出反混淆技术

- 10，软件具备一站编辑功能，实现传统模板主导模式和散点图编辑模式的有机融合。▲11，软件具备智能室上早功能，能快速确认并指定室上早RR间期提前量在不同时间段的合理阈值。支持分时间段、快速和精细调整RR提前量阈值，修改结果在tRR散点图、标准图等模块动态实时刷新。

- 12，智能模板剥离功能，实现伪差、畸形室早等多形态复杂模板的快速、智能分割。

- 13，软件具备基于样本图的批处理功能，样本图能按心拍类型、RR间期、RR间期提前量、R波高度、R波宽度进行统计排序或单独显示，用户可以框选样本图批量编辑已有心拍和自动插入新心拍。

- 14，软件具备阵次模式编辑功能

- 15，有多种心电图浏览模式，并自动生成各种典型心电图片段。

- 16，软件拥有多种直方图查看与编辑功能，包含RR间期、NN间期、NV间期、NS间期、VN间期、VV间期、SN间期、SV间期、SS间期等各类直方图，并且提供由用户指定节律关系自定义直方图

- 17，软件可调整判定阈值

- 18， 软件可在同一界面中显示同一时间点的血压数据、心电波形和“脉动波形图”；

- 19，软件血压分析结论提供中国高血压指南报告模板；

- ▲20，软件具备白大衣血压分析功能；

- 21，软件具备血压多病例比较分析功能；

- 22，有趋势图、圆饼图、波形图、雷达图、差分表、标准差、分类直方图和散点图等汇总窗口，可提供多种途径和角度分析病例数据。

- 23，软件具有病例管理功能，可根据不同的需求进行搜索归类，数据可网络传输，形成网络版功能，并可接入各类网络数据管理平台。

- 24，产品认证：通过ISO13485质量体系认证

25，质保期五年。软件终身免费升级，与医院端口对接费用由供应商承担。

### 包组八：

- -30℃低温冰箱技术参数

低温保存箱技术要求

一、产品技术规格

| 规格项目 | 序号 | 具体项目 | 数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 结构 | 1 | 整体结构 | 立式；双门双锁扣；内部抽屉结构，抽屉带标识贴插槽；搁架式蒸发器，箱内温度均匀性高； |
|  | 2 | 总有效容积 | ≥490L |
|  | 3 | 发泡箱体保温层 | ≥90mm |
| 电器 | 4 | 电压要求/频率 | 额定电压220V～/50Hz，有效使用电压198V-254V |
|  | 5 | ▲控制 | 微电脑电子温控器控制，箱内温度数字显示，显示分辨率0.1度 |
| 性能 | 6 | 温度范围 | -10～-30℃可调 |
|  | 7 | 输入功率 | ≤530W |
|  | 8 | 多重故障报警 | 高温报警、低温报警、断电报警、传感器故障报警 |
|  | 9 | 两种报警方式 | 声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警 |
| 安全系统 | ▲10 | 门锁 | 2个门体分别有能加挂锁的锁扣；锁芯为金属部件 |
| 制冷系统 | 11 | 温度均匀性 | ±4℃ |
|  | 12 | 制冷控制 | 微电脑电子温控器控制，优化制冷系统，温度均匀性更高 |
|  | 13 | 制冷剂 | 碳氢制冷剂，完全环保；碳氢节能压缩机，节能环保 |
| 认证 | 14 | 认证 | 医疗器械注册证、ISO9001系列质量认证、ISO14001环境体系认证、ISO13485医疗器械质量体系认证、职业安全健康18001认证 |

二、产品各项功能的说明

1.微电脑电子温控器控制，控温精度1℃，LCD数字显示箱内温度，显示分辨率0.1℃，方便用户观察。

2.程序加密设计，防止他人随意设置，保证安全；

3.设定温度可以在-10℃～-30℃范围内调节，箱内温度均匀度误差小于4℃。

4.多种故障报警（高温报警、低温报警、断电报警、传感器报警）

两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）

5.搁架式蒸发器设计，保证箱内温度在最短的时间内降到用户需要温度；

6.优化碳氢制冷系统，与微电脑电子温控器控制，保证箱内温度的稳定性和均匀性，温度均匀性±4℃以内；

7. 配备脚轮，灵活，可移动。底脚设计，机器可锁定防止开关门移动；

▲8.双外门带锁扣设计，用户可以根据实际使用需要配备挂锁，每个门体均可实现双人双锁，保证存储物品安全；新式滚轮轴承锁扣设计，开合更轻松。

9. 密封：采用嵌入式双密封条设计，保证更好的保温效果；

10. 材料：机器箱壳采用冷轧钢板；内胆采用PS板吸附材质，永不生锈，并便于用户使用中对内部清洁；

11. 抽屉：≥10个抽屉设计，每个抽屉均带标示贴槽，便于用户分开存储不同类型的物品，防止保存物品交叉影响；

12. 宽电压带设计，198V~254V均可正常运行，满足电压波动地区正常使用；

▲13. 采用进口名牌压缩机和风机，高效制冷，使用寿命更长；

14. 碳氢制冷系统，真正完全环保；

15. 优化节能设计，能耗降低40%以上；

16. 优化系统与结构低噪音设计，噪音降低4分贝以上，达到41分贝，彻底消除刺耳的高频噪音；

17. 测试孔设计，方便用户测控使用；

18.质保五年

- （二）4℃血液冷藏箱技术参数

4℃血液冷藏箱产品技术说明

一、产品技术说明：

| 序号 | 具体项目 | 数据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 用途 | 用于血站、医院等保存血液、生物制品和对保存温度有要求的物品 |
| 2 | 类型 | 立式，风冷, |
| 3 | 有效容积 | ≧158L |
| 4 | 控制方式 | 电脑板控制， |
| 5 | 箱内温度 | 4±1℃ |
| 6 | 内胆材质 | 不锈钢内胆 |
| 7 | 门体形式 | 双层玻璃真空电加热防凝露发泡外门 |
| 8 | 搁架形式 | 可调搁架，≧4个大血筐； |
| 9 | 装载量 | ≧84袋400ml装血袋 |
| 10 | 蒸发器材质 | 翅片蒸发器 |
| 11 | 内风机 | 风机 |
| 12 | 冷凝风机 | 风机 |
| 13 | 温度控制与显示 | 电脑板控制，温度精度0.1℃ |
| 14 | ▲报警功能 | 超温报警、断电报警、传感器故障报警、开门报警、电池电量低报警、远程报警接口 |
| 15 | 充电电池 | 充电电池，断电以后可持续报警、显示箱内实时温度48小时 |
| 16 | 压缩机 | 进口高效压缩机 |
| 17 | 制冷剂 | R134a |
| 18 | 绝缘材料 | 环戊烷 |
| 19 | 照明灯 | 内部照明灯设计，便于观察内部保存的物品 |
| 20 | 测试孔 | 标配测试孔 |
| 21 | 移动脚轮 | 有脚轮和底脚设计，便于移动和锁定； |

二、产品各项功能介绍：

1、采用立式设计，存放方便，节省空间；

2、箱内温度恒定控制在4±1℃范围内，上下点数字温度显示，分辨率0.1℃；

3、风冷设计，保证箱内任意角落的温度都维持在标定的温度范围内。同时增加测试孔设计，满足用户根据实际需要检测箱内温度；

4、不锈钢内胆设计，防腐可靠；

5、多层可调搁架设计同时配备多个储血筐，满足用户存放要求，更充分利用空间；

6、血筐带有标识卡槽，方便用户对存储物品分类标识；

7、大视角发泡电加热玻璃门体设计，真空双层玻璃，降低传热效率，32℃、85%湿度下无凝露；

8、报警功能齐全：高低温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警），带远程报警接口，两种报警方式（声音蜂鸣报警和灯光闪烁报警）；

9、进口压缩机，品牌风机，有效保证整机可靠性；

10、后备电池设计，满足断电后报警并继续显示箱内实时温度48小时需求；

11、箱内≧5个高精度传感器，同时增加防高温防低温机械温控器，有效保证温控的准确性；

12、自关门设计，接触用户开门后忘记关门的后顾之忧；

13、多层内门设计，减少开门后冷量外漏，保证箱内温度稳定性；

14、箱内设置照明灯，外部独立灯开关，不用开门清晰观察箱内物品。

15.验收合格后，整机免费保修五年

- （三）2-8℃试剂储存冰箱技术参数

- 2~8℃医用冷藏箱

- 一、用  途：用于医疗行业冷藏药品的专业冷藏设备，也可用于储存生物制品、疫苗、药品、试剂等，适用于药房、制药厂、医院、疾病预防控制中心、社区卫生服务中心、各类实验室等。

- 二、主要指标:

- 2.2、样式：立式，单门。

- ▲2.3、有效容积：不小于330L。

- 2.4、双层透明保温玻璃门，电加热门体防凝露设计，80%湿度环境下无凝露。

- 2.5、箱体配锁，防止随意开启。

- 2.6、底部配置4个万向脚轮（带锁止功能），方便箱体移动安放。

- 2.7、箱体材料为优质结构钢板，经先进防腐磷化喷涂工艺，内壁为喷涂铝板材质。

- 2.8、箱内横排配有LED照明功能，使箱体内部一目了然。

- 2.9、≧5个搁架，分类存取物品更方便，且易于清洗。

- 2.10、采用名牌高效压缩机，无氟环保制冷剂，节能高效。

- 2.11、左侧标配1个测试孔，方便用户监控箱内温度。

- 2.12、控温：高精度电脑温度控制系统；箱体内置精密温度传感器，控温精确稳定；智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性。

- 2.13、高亮度数码显示，在2～8℃范围内任意设定，温度显示精度0.1℃。

- 2.14、完善的声光报警功能：具有高温报警、低温报警、传感器故障报警、开门报警等多种声光报警功能，物品存放更安全。

- 2.15、门开风扇电机停止运行，门关风扇电机自动开始运行。

- 2.16、冷凝水自动蒸发，操作简便，无需手动倒水。

- 三、服务要求：

- 3.1、验收合格后，整机免费保修五年,易损件1年（照明灯、钥匙、门把手、电池），终身维修。

- 3.2、接到维修通知后，2小时内响应，48小时内实施维修服务。

- 3.3、终身免费提供技术服务、技术支持及咨询服务，在任何时候、任何地点均可享受到终生的免费咨询服务。

- （四）生物安全柜技术参数

- 生物安全柜主要技术参数

- 1、技术参数

- 1、安全柜分类：30%外排，70%循环

- 1.1 外部尺寸（L×D×H）≧ 1100mm×750mm×2250mm

- 1.2 生物安全性：

- (1)人员安全性：撞击式采样器的菌落数≤10CFU/次

- 狭缝式采样器的菌落数≤5CFU/次

- (2) 产品安全性：菌落数≤5CFU/次

- (3) 交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次

- 1.3洁净等级：≧100级.

- 1.4过滤效率:对0.3μm颗粒过滤效率≥99.999%

- 1.5工作区采用四面（左右二侧、后部、底部）负压环绕设计工作区内，保护性更好、更安全

- 1.6 可在安全柜前方更换、维修过滤器及风机。

- 1.7气道密闭性

- 装置的气道在承受500 Pa±10%的压力下，其贯穿部分在皂泡实验条件下无气泡出现。

- 平均风速：0.33±0.025m/s,  吸入口风速0.53±0.025m/s

- 1.8 电机与风机：风机的电机应保证当安全柜在正常运行而不调整电机的速度控制，风机的风量应不增大，风机的排气量下降应不超过10%

- 1．9前玻璃窗有≧10度生理斜度，视角更大，更具人性化，且超出安全高度具有声光报警功能；安全钢化玻璃，防UV，双层夹胶防爆安全玻璃；前玻璃窗，由脚踏控制或手动开关或遥控控制

- 1．10 内部工作区域，工作区内墙体及工作台面为优质304#不锈钢，操作区三面一体成型，三面无接缝圆角结构,不留死角，易于清洁。

- 1.11噪音等级：≤65dB（A）

- 1.12  照明：≥900lx

- 1.13 高亮度LCD显示屏,实时动态显示操作区的下降气流流速和流入气流流速

- 1.14 遥控控制，减少使用者与安全柜的直接接触，更能保护使用者。

- 1.15具有预约定时功能，能自动消毒、自动开关机，提高工作效率。

- 1.16 抗电强度：电压值5s内上升至1390V交流电压时，保持5s不击穿。

- 2. 验收合格后，整机免费保修五年

- （五）血型仪技术参数

全自动血型分析仪技术参数

|  | 项目内容 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 主要参数 | 基本功能 | 全自动完成血型试验的上卡、打孔、加样、孵育、离心、判读等实验过程 |
|  | 设备用途 | a)ABO、Rh（D）血型定型检测；b) ABO、Rh（D）血型抗原检测；c)Rh血型抗原检测；d)不规则抗体筛查；e)交叉配血等 |
|  | 实验载体 | 微柱凝胶卡 |
|  | 测试速度 | ABO正反定型每小时可完成不少于60张卡 |
|  | ▲设备结构 | 抓手和加样模块为两个独立机械臂，可以同时加样和转卡。 |
|  | 标本位 | 流水线式运行，可同时放置≥128个样本，使用原始管上机，支持9mm~12mm试管 |
|  | 试剂位 | ≧12个自动混匀试剂位，采用偏心摇匀设计、≧2个稀释液位置 |
|  | 条码扫描 | 具备条形码扫描功能，可以扫描样本、试剂和微柱凝胶卡的信息 |
|  | 穿刺模块 | 配备打孔器，全自动完成穿刺，支持6/8孔打卡 |
|  | ▲加样原理 | 采用气动置换原理吸样，不采用液动置换吸分液 |
|  | ▲加样臂 | ≧1个加样臂，≧2个加样通道，采用一次性Tip头、具有液面探测功能、失针检测、凝块检测、气泡检测功能 |
|  | ▲机械手 | ≧1个机械手臂，用于转移凝胶柱卡，无需旋转即可完成所有的转卡工作。断电不掉卡 |
|  | 加样重复性及准确度 | 加样量（ul） 重复性CV（%） 准确性（%） 100 ≤1% ±2% |
|  | 孵育温度 | 室温~60℃ |
|  | ▲离心机 | ≥2台独立离心机，最高转速≧2800r/min |
|  | 试剂卡容量 | 可放置≥96张试剂卡 |
|  | ▲判读模块 | CMOS及背光源组成，实验结果自动判读出报告 |
|  | 运行模块 | 支持标本、试剂、血型卡持续加载，循环进样 |
|  | 操作系统及软件 | 中文windows操作系统，Access数据库，可连接LIS/HIS系统。 |
| 验收合格后，整机免费保修五年 |  |  |

- （六）血浆溶解箱技术参数

- 冰冻血浆解冻箱

- 设备参数：

- 存 水 量：38kg±10％

- 水泵能力：≥25Kg/min

- 控温范围：30℃～45℃

- 控温精度：±0.5℃

- 加热功率：≧2000W

- 分辨率：0.1℃

- 解冻时间：10～20分钟（200ml×6袋，-20℃，扁平冰袋）

- ▲外形尺寸：（宽×深×高）510×440×1100（mm）±10mm

- 特点：

- 1、完全自动化，先进的程序控温，精度高、可靠性好。

- 2、独立的控制系统，能监测解冻的全过程，并有声、光双重超温报警功能。

- 3、大于等于五路预先设置的解冻程序，以适应不同容量的冰冻血浆、血小板和红细胞的解冻。

- ▲4、轻柔的水循环系统，能够迅速、充分地融化血浆，大大减少纤维蛋白的析出，无“热”点，不破坏血浆有效成分，确保冰冻血浆的解冻及使用质量。

- 5、需具有特有干式解冻，解冻过程彻底与水隔离。

- ▲6、可移动的不锈钢解冻架和解冻专用袋，放、取方便。

- 7、进口医用复合材料制成的解冻专用袋，隔离每个血浆袋，有效防止交叉污染，确保血浆袋外面清洁、干燥，标签清晰、无脱落。

- 8、新一代的解冻专用袋韧性强、不易破袋，且能重复使用。

- 9、多个循环水泵，质量可靠，性能优良。

- 10、具有上排水功能，工作室内无需有地漏。

- ▲11、加热水箱与解冻水槽的分离，保证均匀、快速地解冻。

- ▲12、解冻完成后循环水自动回落，有效避免过度解冻。

- 验收合格后，整机免费保修五年

- （七）水浴箱技术参数

- 水浴箱参数

- 1、温度波动度(°C)： 士0.5

- 2、温度均匀度(°C) ： 士1

- 3、控温范围(°C) ：RT+10~65

- 4、外壳采用优质冷轧板制作表面静电喷涂。内胆采用不锈钢

- 5、制作抗腐蚀，耐老化使用寿命长。

- 6、控温系统采用微电脑芯片处理器，控温精度高，并设有时间设定，7、超温报警等功能。

- 8、高亮液晶显示屏，观察工作状态一-目了然。

- 9、烧杯孔可任意改变大小(适用于三用水箱)

- 10、验收合格后，整机免费保修五年

- （八）显微镜技术参数

- 生物显微镜双目

- 用途：可观察普通染色的切片观察，用于临床及教学工作。

- 1．工作条件

- 1.2  需配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。

- 2．主要技术指标

- 2.1  生物显微镜

- 2.1.1  光学系统：需具有UIS2无限远光学矫正系统，齐焦距离为国际标准45mm。

- 2.1.2  载物台：钢丝传动，无齿条结构

- 尺寸为：≧120 x 132mm；行程为：≧76mm（X）x 30mm（Y）

- 2.1.3  调焦机构：有粗调限位，可以进行张力调节，避免标本或物镜的损伤。

- 2.1.4  聚光镜：带有孔径光阑的阿贝聚光镜，N.A. 1.25，带有蓝色滤色片

- ▲2.1.5  照明系统：20000小时寿命LED光源，耗电小，使HE染色标本是色调更加鲜艳自然。

- ▲2.1.6  双目观察筒：瞳距调整范围48-75mm， 倾斜角度≥30°，左右两边的目镜都带屈光度调节，360°可旋转，铰链式，眼点高度≥432.9 mm，视场数≥20

- 2.1.7  目镜：10X，带眼罩、都带屈光度调节，视场数≥20

- 2.1.8  物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式≧4孔物镜转盘，便于放置标本等操作。

- ▲2.1.9  物镜：平场消色差物镜4X（N.A.0.1 W.D≥27）、10X（N.A.0.25 W.D≥8）、40X（N.A.0.65 W.D≥0.6）、100X（N.A.1.25 W.D≥0.12）

- 2.1.10  防霉装置：在双目观察筒、目镜、物镜都做了防霉处理，

- 2.1.11  所采用光学元件均为环保无铅玻璃，背部设有收纳箱，方便装载电源线。内置的锁槽可配防盗电线锁使用。

- 验收合格后，整机免费保修五年，软件终生免费升级

- （九）温度监控系统技术参数

冷链监控系统技术参数

1.1、温湿度智能一体机模块

1.2、采用物联技术，支持4G、5G网络，数据达到秒级上传监测系统，以确保预警的及时。

1.3、传感器采用高精度传感器，采集传感器与数据传输模块为一体，可以随时布署在不同区域。

1.4、设备工作温度范围：-20～70℃，工作湿度范围：0～90%RH。

1.5、温湿度测量范围：标配环境温湿度传感器0～45℃，10%～75%RH。

1.6、采集传感器测量范围：

超低温传感器温度测量范围：-200℃～+100℃、

低温传感器温度测量范围：-40℃～+100℃、

温湿度传感器测量范围：-40～125℃；0%RH ～ 100% RH。

冷藏冷冻传感器测量范围：冷藏：-40℃～+100℃，冷冻：-200℃～+100℃

1.7、采集传感器测量精度：

超低温传感器测量精度±0.5℃、

低温传感器测量精度±0.2℃ (0～65℃)和±0.5℃ (其他范围)。

温湿度传感器测量精度±3%RH (典型范围11%RH～89%RH)和±7%RH (典型范围0%RH～10%RH、90%RH～100%RH)。

冷藏冷冻传感器测量精度：冷藏：±0.2℃ (0～65℃)和±0.5℃ (其他范围)；冷冻：±0.5℃。

1.8、采用不小于1.5英寸OLED显示屏。可轮播显示全部温度数据。

1.9、屏幕显示内容：至少包括传感器温湿度值、环境温湿度值、日期、时间、4G信号质量、电池电量、报警开关状态、监控对象温度上下限（TR）、监控对象湿度上下限（HR）、外部电源连接状态、硬件版本号、固件版本号、终端IMEI码、服务器IP地址和端口号、设备序列号（SN）、取样周期（SP）、上报周期（RP）、缓存记录条数（CACHE）、通道指示。

1.10、存储容量：内置大容量Flash存储芯片，储存数据≥80000组，；

1.11、使用自弹式标准SIM卡卡座。方便SIM卡更换。支持更换运营商。使用标准 SIM卡，最大程度的减少因外部环境温度变化而引起的SIM变形，造成网络通讯故障。

1.12、本地数据实时传输至云平台，当通讯断开连接支持断点记录，待通讯恢复后自动断点补传数据。

1.13、按键：实体按键，方便快捷。短按可支持界面跳转，长按可开/关机。经过用户许可，参数可通过平台下发指令进行远程设置(加强权限控制)，省去不必要的设置麻烦。

1.14、配备LED指示灯，分别指示不同状态。终端内置一颗LED红绿双色灯。绿灯为通讯指示灯。红灯为终端运行指示灯。

1.15、采集频率：采集上传频率10S~24h可调；

1.16、供电电源：高容量可充电锂电池+充电电源接口；采用≥1200mAH可充电锂电池供电，寿命≥3年。断电仍可持续工作≥24h，确保服务器能够检测到温度超限并及时报警。

1.17、报警具备温度超标报警、湿度超标报警、电源断开报警、

1.18、报警方式：声光报警、短信报警、微信推送、电话报警

1.19、防护外壳为抗腐蚀材料,每个模块均有唯一编码。

1.20、远程监测设备运行，高级加密标准算法，防窃听，防篡改。

2.软件平台

2.1、B/S架构，兼容多种浏览器，用户无需安装客户端软件即可实现温度数据的查看。

2.2、专业数据存储平台，客户不需要配备服务器；支持整体数据定期备份；

2.3、平台页面可直观查看到：设备或环境的名称、最新监控数据（温度、湿度），监控设备运营状态（不同颜色标示），通过各项数据快速了解各设备、环境及监控设备状态情况；

2.4、可在设备管理模块新增、修改、批量删除监控设备、报警项目，设置被监控设备的基本信息（设备名称、品牌、型号、图片）、所属组织机构，标注被监控设备的目前运行状态；

2.5、监测显示页可直观查看到：设备或环境的温（湿）度，监控设备运行状态，最新数据采集时间等，通过各项数据快速了解各设备、环境及监控设备状态情况；

2.6、关键词快速检索功能，批量操作设备运行状态、报警状态和报警方式的复制、删除；

2.7、异常报警可以同时短信、微信推送等，并可以分别设置。告警推送人可以设置为多位。

2.8、微信小程序可以查看设备信息包含而不限于最新监测时间及数据、设备位置地图展示、历史监控数据曲线、并支持翻页查看。

2.9、微信小程序可以对选定的设备进行管理、可以对终端的参数进行读取和设置。

2.10微信小程序可以直接通过扫描设备二维码添加设备，无需电脑操作。

2.11数据管理设有查询日报、周报、月报等各种曲线报表，数据查询、数据曲线打印、数据导出等功能。

2.12账户设置模块可设置客户详细信息、组织架构、用户密码修订、上传用户头像等功能，并可在地图上标注用户的详细位置；

2.13用户管理模块可以自主添加、修改二级用户，可对系统内用户按角色进行分类管理，赋予不同的查看、操作权限、密码重置等；；

2.14可以设置多级权限，多重角色，并且支持用户管理员自定义部门和角色，实现客户组织机构与用户灵活管理。

2.15用户可通过平台查看监控设备的位置状态，可选配设备现场查看所属位置是否发生变化。

3、 量化参数指标：

| 测量类别 | 温度 | 常温 | 类型 | 精密型NTC温度传感器 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 测量范围 | -40～100℃ |
|  |  |  | 精度 | ±0.2℃ (0～65℃) |
|  |  |  |  | ±0.5℃ (其他范围) |
|  |  | 超低温 | 类型 | PT100铂电阻传感器 |
|  |  |  | 测量范围 | -200～100℃ |
|  |  |  | 精度 | ±0.5℃ |
|  | 温湿度 | 测量范围 | 温度 | -40～125℃ |
|  |  |  | 湿度 | 0～100%RH |
|  |  | 精度 | 温度 | ±0.2℃ (典型范围0～65℃) |
|  |  |  | 湿度 | ±2%RH (典型范围10～90%RH) |
| 液晶显示 | 类型：OLED |  |  |  |
|  | 对角线尺寸：≧1.54英寸 |  |  |  |
|  | 分辨率：≧128(H) x 64(V) |  |  |  |
|  | 显示内容：常温温湿度值、超低温温度值、环境温湿度值、日期、时间、4G无线通讯信号质量、锂电池电量、报警开关状态、外部电源连接状态、硬件版本号、固件版本号、终端IMEI码、服务器IP地址和端口号、 |  |  |  |
| 4G模块 | 制式：4G |  |  |  |
|  | 运营商支持：移动、联通、电信 |  |  |  |
|  | 工作温度范围：-40～85℃ |  |  |  |
| WIFI模块 | 客户端使用的WiFi路由器必须支持WIFI设备快速入网配置技术 |  |  |  |
|  | 客户端使用的WiFi路由器名称必须设置为字母、数字形式，不能设置为中文 |  |  |  |
| 验收合格后，整机免费保修五年 |  |  |  |  |

- （十）血小板恒温震荡保存箱技术参数

血小板恒温振荡保存箱技术说明

主要技术指标：

温控方式：双微处理机技术

温控范围：22.0℃±2.0℃

存放层数：≧5层

存放袋数：5～10袋

报警温度：＜20℃、＞24℃

振荡幅度：50mm±5mm

振荡频率：≧60周／分钟

工作方式：连续往复（左右）、水平振荡

主要特点：电控设计更可靠，维护检修更便捷，信息记录更完整

采用双微处理机技术，循环风道，温度均匀，控温精确；

备用温度传感器探头，无需停机即可自行切换；

箱体采用整体聚胺酯隔热材料，厚度≧42mm，热反射镀膜钢化玻璃门，有效隔音、阻绝外来冷/热源；

对停电、传感器失灵、超温等故障均能声光报警；

底部≧四个万向脚轮，并带有自锁功能；

箱体内部均采用不锈钢材料，易于清洁和消毒

优质的不锈钢抽屉式搁架，有效防止血小板滑落，且存取方便、易于清理；

配备后备电池，可在断电情况下及时报警

制冷剂制冷方式：风冷R134a环保制冷剂体积小巧

验收合格后，整机免费保修五年

- （十一）离心机技术参数

低速多管架自动平衡离心机

产品特点:

可配多款管架、适配器，一次性可分离≧32根15ml尖底试管、≧16根

50ml尖底试管、≧64根7ml/5ml真空采血管，适用于临床检测、化验分析等所有项目。

微机控制，直流无刷电机驱动、无碳刷、免维护电机。

自动计算及设置离心力RCF值。

采用特殊的减震器，具有自动平衡功能。

全钢制外壳，安全可靠。

倒计时时间小于一分钟以秒显示。

电子门锁运行时门盖不能打开，安全可靠。

技术参数

| 最高转速 | ≧5000r/min |
| --- | --- |
| 最大相对离心力 | ≧4390×g |
| 最大容量 | ≧1000ml(4×250ml) |
| 转速精度 | ±10r/min |
| 定时范围 | 1min～99min |

验收合格后，整机免费保修五年

（十二）超低温冰箱

| 项目 |  | 医用低温冰箱 |
| --- | --- | --- |
|  | 品类 | -40℃医用低温冰箱 |
|  | 有效容积（L） | ≥286L |
|  | 储藏温度（℃） | -20～-40 |
|  | 均匀性 | ≤1.6℃ |
|  | 降温速度 | ≦2h26min |
|  | 温度精度（℃） | ±0.5 |
|  | 噪音值（dB(A)） | ≤60（声压级47） |
| 质保期5年 |  |  |

- （十三）全自动生化分析仪、血气分析、B2型生物安全柜

一、全自动生化分析仪

1.全自动生化分析仪及配套试剂   1套

2.用途: 临床生化检测

3.技术参数要求

| 序号 | 技术参数 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 检测原理 | 包括比色法、比浊法、间接离子选择电极法 |
| 2 | 分析方法 | 终点法，速率法，固定时间法；支持单/双、三/四试剂测试和双波长 |
| 3 | 检测原理 | 包括比色法、比浊法、间接离子选择电极法 |
| 4 | 试剂系统 | - ≥144个试剂位；具备24小时不间断冷藏功能，支持20ml~62ml等多种规格的“低残留“试剂瓶，试剂仓冷藏温度2℃～8℃； 提供至少15个试剂开放通道。 |
| 5 | 最小试剂量 | ≤10μL，0.5μL递增，支持30分钟内补充试剂后样本自动再检测功能 |
| 6 | 样本质量分析 | 可定量分析脂血、溶血、黄疸指数 |
| 7 | 试剂装载 | 具有试剂在线装载功能，即仪器在运行过程中可随时添加试剂，具有试剂添加量智能预估功能 |
| 8 | 仪器可同时支持在线分析项目数 | ≥72个项目，可支持1～4试剂项目，支持浓缩试剂自动稀释，支持试剂扩容，同项目放置多瓶试剂 |
| 9 | 最小样本量 | ≤1.5μL，0.1μL递增 |
| 10 | 样本针清洗 | 具有机内样本针超声波清洗功能，具有堵针检测、自动清洗与再尝试功能 |
| 11 | 样本探针功能 | - 具有动态液面检测、气泡检测、空吸检测及横、纵向保护功能,堵针检测、随量跟踪功能； |
| 12 | 样本稀释重测 | 支持样本稀释重测，具有样本自动增量、减量及预稀释重测功能；支持稀释重测时预设多档稀释倍数，针对不同样本智能选择不同稀释倍数 |
| 13 | 前带检测 | 具备前带检测功能 |
| 14 | 模块化 | 可与同型号生化分析仪或同品牌化学发光分析仪级联升级 |
| 15 | 最小反应体积 | ≤80ul，有效节省试剂成本 |
| 16 | 反应时间 | 0~20min42s内任意设定，满足不同项目开展需要 |
| 17 | 比色杯 | ≥400个永久石英比色杯，光径5mm；可重复使用，支持单个比色杯更换，9阶自动清洗，有效降低携带污染 |
| 18 | 光学系统 | 光栅后分光，16个波长，340～850nm，光纤光路传输，抗干扰强 |
| 19 | 吸光度 | 吸光度线性范围 0-3.5 Abs，确保高值异常样本检测 |
| 20 | 温控系统 | 固体直热，温度控制在37°C±0.1°C，无需添加抑菌剂等，免除日常维护保养 |
| 21 | 环境检测 | - 具有水质、大气压力、测量环境中CO₂浓度监测功能，CO2监测功能可实现修正血清CO2检测结果，从而降低血清CO₂项目的定标频率 。避免测试批量浪费，协助排查异常因素测量环境检测； |
| 22 | 溯源性 | 生产厂家参考实验室通过CNAS认证，提供连续5年RELA比对结果和溯源性证明文件，保障结果具有准确性和溯源性（以国际溯源性证书为准），具有原厂家配套的校准品（提供注册证）； |
| 23 | 样本处理模块 | 样本架进样模式不少于三种：顺序、样本架号、条码模式 |
| 24 | 样本容量 | - 同时装载不少于30个样本架，即300个样本； |
| 25 | 样本缓冲 | 样本缓冲能力和样本输出不少于290个样本； |
| 26 | 样本处理速度 | 最大上载与下载速度不小于100架/小时（1000样本/小时） |
| 27 | 急诊样本处理能力 | - 按键控制插入急诊样本，快捷急诊轨道 |
| 28 | 急诊样本启动检测能力 | - 在待机、、校准质控、维护保养等任意状态下，均可实现1分钟针对急诊样本第一试剂加注； |
| 29 | 条码扫描 | 支持CCD自动对样本进行条码扫描，并识别样本管类型 |
| 30 | 操作系统 | 23寸液晶触摸显示屏 |
| 31 | 软件功能 | - 具备定时开机、双项同测、自动重测和关联重测、项目遮蔽、水质检测、酶线性扩展（生化项目）、底物耗尽检测、异常反应曲线监控功能、血清指数、前带检测和远程诊断、试剂有效期管理能等功能，可汇总、存储、查询病人信息等； |
| 32 | 网络连接 | 可单向、双向连接外部的LIS软件，支持接入迈瑞智检信息化解决方案 |
| 33 | 试剂分屏显示 | 具有独立的试剂PAD可分屏显示及控制试剂盘 |
| 34 | 附属配件 | 标配主流品牌电脑、激光打印机、条码阅读器。 |
| 35 | 供货期限 | 自签订合同之日起，壹个月内到货。 |
| 36 | 售后服务 | 免费提供各项目校准品、双水平质控。 |
|  |  | 实验室设备安装所需要的水电改造（包含所有材料）。 |
|  |  | 五年免费保修（包含配件）。 |
|  |  | 每年定期完成免费仪器校准，承担性能验证费用（包含所有材料、试剂消耗费用）。 |
|  |  | 承担LIS联机费用。 |
| 37 | 试剂耗材成本 | 耗占比不高于30%（试剂耗材成本/自治区物价） |

二、血气分析

1.用途：临床血气检测

2.技术参数要求

| 序号 | 技术参数 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电极测量方式 | 免维护微电极技术 |
| 2 | 进样方式 | 自动平行进样 |
| 3 | 测试时间 | 从吸样完成到显示结果仅需30秒 |
| 4 | 测试参数 | PH、PO2、PCO2、Na＋、K＋，CL-,Ca++, Hct，Lac，Glu，一张测试卡出10项直测参数，并提供酸碱平衡图 |
| 5 | 计算参数 | cH+，HCO3-act，HCO3-std，BE(ecf)，BE(B)，BB(B)，ctCO2，sO2(est)，Ca++(7.4)，AnGap等, 直测和计算参数共34项 |
| 6 | 标本类型 | 可适用于动脉全血、毛细血管血、水溶液。 |
| 7 | 定标方式 | 液体定标，测量前单点定标 |
| 8 | 测试卡 | 单人份设计，独立包装，4-30℃常温保存，即取即用，效期半年以上 |
| 9 | 质量控制 | 提供原厂配套三级液体质控品、电子仿真质控 |
| 10 | 消耗品 | 除一次性测试卡外无其他消耗品；24小时待机无消耗 |
| 11 | 操作界面 | 8英寸彩色触摸屏操作,中英文语言自由切换，内置多媒体操作教程 |
| 12 | 内置电池容量 | 内置高容量充电电池，待机时间≥8h或可连续测量样本数≥50个 |
| 13 | 机重 | 小巧便携，重量< 6.5Kg（含电池） |
| 14 | 仪器配置 | ▲仪器内置二维条码扫描仪及热敏打印机 |
| 15 | 数据接口 | 串口、网络接口、USB口，有线、无线网络链接，可直接连接LIS、HIS系统 |
| 16 | 数据管理 | 仪器可自动存储50000个病人结果，连接DMS数据管理系统 |
| 17 | 检测参数的升级 | 升级软件，使用新的测试卡即可完成，无需增加模块 |
| 18 | 使用环境要求 | 10-30℃ |
| 19 | 附属配件 | 标配主流品牌电脑、激光打印机、条码阅读器。 |
| 20 | 供货期限 | 自签订合同之日起，壹个月内到货。 |
| 21 | 售后服务 | 免费提供各项目校准品、双水平质控。 |
|  |  | 实验室设备安装所需要的水电改造（包含所有材料）。 |
|  |  | 五年免费保修（包含配件）。 |
|  |  | 每年定期完成免费仪器校准，承担性能验证费用（包含所有材料、试剂消耗费用）。 |
|  |  | 承担LIS联机费用。 |
| 22 | 试剂耗材成本 | 耗占比不高于30%（试剂耗材成本/自治区物价） |

三、B2型生物安全柜    1台

1.用途：防止实验操作处理过程中某些含有危险性或未知性生物微粒发生气溶胶散逸。

2.技术参数要求

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 安全柜基本参数： |  |
| 1 | 分类：B2型，100%外排 |
| 2 | 外部尺寸约≥（L×D×H）1100mm×750mm×2250mm； |
| 3 | 内部尺寸约≥（L×D×H）940mm ×600mm×660mm。 |
| 4 | 台面距离地面高度：750mm（尺寸可根据要求订制修改） |
| 5 | 风速： 平均下降风速：0.33±0.025m/s； 平均吸入口风速0.53±0.025m/s |
| 6 | 系统排风总量：880 m3/h |
| 7 | 额定功率：1300W（包含操作区插座负载500W） |
| 8 | 噪音等级：≤65dB（A） |
| 9 | 照明：≥1000lx |
| 10 | 过滤效率:送风和排风过滤器均采用世界知名品牌的硼硅酸盐玻璃纤维材质的ULPA高效过滤器，对0.12μm颗粒过滤效率≥99.9995% |
| 11 | 使用人数：单人 |
| 生物安全性： |  |
| 12 | 人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×105 |
| 13 | 产品安全性：菌落数≤5CFU/次 |
| 14 | 交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次 |
| 结构功能特点： |  |
| 15 | 柜体采用10°倾斜角设计，符合人体工程学原理，视角更大，操作方便且更加人性化； |
| 16 | 安全柜裸露工作区三侧壁板采用优质304#不锈钢一体化结构，内部可清洗部位采用8mm大圆角处理，不留死角，易于清洁； |
| 17 | 工作区采用四面（左右二侧、后部、底部）负压环绕设计工作区内，保护性更好、更安全； |
| 18 | 工作台面材质为优质304#不锈钢，采用盆状式设计，即使实验有废液溢出，也不会流入积液槽中，便于清理； |
| 19 | 福马脚轮设计：脚轮与支架一体化设计，安全柜即可通过脚轮安全移动，也可以通过调节脚轮支脚进行固定和调平； |
| 20 | 柜体和支架可分离，支架高度可根据实际情况订制修改；合理的结构设计：安全柜过滤器和风机的维修、更换，都可在安全柜的前侧进行，更加方便、快捷。 |
| 21 | 前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃；即使玻璃破损，也不会伤人，并且生物安全柜还能正常工作，直到实验结束，更好的保护了人员及实验的安全； |
| 22 | 高亮度LCD显示屏,实时动态显示操作区的下降气流流速和流入气流流速，显示安全柜的整体运行时间，UV灯的运行时间，操作区的温度和湿度，送风和排风过滤器的阻力，显示过滤器的使用时间并由条码显示过滤器的使用寿命，条码全部点亮是过滤器寿命到期，运行状态全部显示,一目了然； |
| 23 | 电动控制前窗玻璃门，可同时采用脚踏控制、按键控制或遥控控制，玻璃门升降到安全操作高度时，自动停止升降，使操作更加方便；且玻璃门升降时不用直接接触玻璃，使实验人员更安全； |
| 24 | 遥控控制：安全柜的所有按键操作，都可通过遥控控制实现，使安全柜的使用更加快捷方便；且遥控器的使用，大大减少了使用者与安全柜的直接接触，更加保护了使用者的人身安全；具有预约定时功能，能自动设定安全柜定时开机、关机及紫外灯消毒时间，大大节省了工作时间，提高了工作效率； |
| 25 | 严格的气密性检测：安全柜内加压500Pa，保持30min后气压不低于450Pa。 |
| 26 | 完善的报警系统：（1）玻璃门不在安全高度报警：玻璃门安全高度为200mm，当安全柜前侧高于或低于安全高度时，安全柜会声光报警；（2）过滤器压力超高报警：当过滤器的阻力变大，安全柜会声光报警；（3）过滤器失效更换报警：当过滤器寿命使用到期后，会有过滤器更换声光报警；（4）气流波动报警：当安全柜的气流波动超过标称值的20%时，声光报警 |
| 27 | 安全的连锁保护设计：对误操作均设置连锁保护，即使误操作，也不会造成伤害 （1）安全柜风机与玻璃门互锁：当安全柜玻璃门落到最底部时，安全柜风机自动关闭，更改保护了安全柜的使用，增加了安全柜的使用寿命 （2）紫外灯与安全柜玻璃门、风机及照明灯互锁：当玻璃落到底部且照明灯不开启时，紫外灯才能开启，防止紫外灯误操作对人体造成危害，更加保护了人员的安全 |
| 资格证明和技术文件 |  |
| 28 | TUV机构 ISO9001质量管理认证 |
| 29 | ISO14001环境管理体系认证 |
| 30 | ISO13485及CE认证 |
| 31 | 国家食品药品监督管理局核发的生物安全柜产品注册证 |
| 32 | 具有国家食品药品监督管理总局认可的实验室出具的符合《GB/T 18268.1-2010 测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求 第1部分：通用要求》标准的检测报告 |
| 33 | 售后服务体系：生产厂家在本地有工商注册的办事机构及售后服务中心，并提供售后工程师名单（8人以上）和在新疆缴纳社保的证明至少6个月以上（有证明资料） |
| 其他要求 |  |
| 34 | 实验室设备安装所需要的改造（包含所有材料）。 |
|  | 五年免费保修（包含配件）。 |
|  | 每年定期完成免费仪器校准，承担性能验证费用（包含所有材料、试剂消耗费用）。 |
| 35 | 自签订合同之日起，壹个月内到货。 |

- （十四）血细胞分析类项目、全自动凝血分析仪及配套试剂

一、血细胞分析类项目

1.全自动血液分析及配套试剂   1套

1台五分类+1台特种蛋白分析仪（即CRP分析仪）

2.用途：全血细胞计数、分类检测

3.技术参数及要求

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 1 | 由五分类血液细胞分析仪、CRP分析仪、推片染色机等仪器通过轨道连接组成，具有血常规五分类、体液常规、CRP检测、推片染色等功能。并可根据医院未来发展的需要继续在系统上增加血液分析仪主机、CRP检测等实现无限扩展。 |
| 2 | CBC+DIFF速度≥400T/H，CBC+DIFF+ RET速度≥220T/H。 |
| 3 | 标配转角模块、跨柱模块，选配样本缓存模块，更好的利用实验室空间。 |
| 4 | 可随时插入急诊标本，即可批量插入，又可单个插入。 |
| 5 | 流水线上的血细胞分析仪仅需一台中央控制电脑即可操作，搭载全中文操作系统。 |
| 6 | 具有预约开关机功能，支持对流水线上的每一台分析仪分别进行开关机时间设置。 |
| 7 | 质量控制：支持自动室内、室间质控程序，可存储所有质控结果，绘制质控图，可随时查阅、打印统计图。 |
| 8 | 网络接口支持各种LIS和HIS，可以通过专网连接完全免费的全中文在线质控系统。 |
| 9 | 提供有溯源性的校准物，并有配套高、中、低3个水平质控物。 |
| 10 | - 电源要求：(220V)允差±10%~(50/60±2HZ)。 |
| 11 | 自动进样器在待测区可一次性装载200个以上的标本，可选配自动条码旋转扫描装置，自动进样器内侧轨道可以回退，辅助异常样本快速复检。 |
| 五分类血液细胞分析仪要求 |  |
| 12 | 全自动血液体液细胞分析仪。 |
| 13 | 检测方法及原理：半导体激光法、鞘流阻抗法、核酸荧光染色法、流式细胞技术。 |
| 14 | 血液模式检测参数：报告参数≥35个，直方图≥2个，散点图≥6个；研究参数≥40个，三维散点图≥3个。 |
| 15 | 进样模式及样本量：手动进样小于160μl、自动穿刺进样小于200μl、末梢血预稀释模式小于50μl。 |
| 16 | 全自动细胞计数和分类检测速度≥400样本/小时，体液模式检测速度≥70样本/小时。 |
| 17 | 单机全自动细胞计数、分类加网织红、有核红细胞计数同时检测速度≥110个样本/小时。 |
| 18 | 具有白细胞五分类测定、有核红细胞测定、网织红细胞测定、红细胞测定、血小板测定、血红蛋白测定、感染红细胞测定等功能。 |
| 19 | 具有全自动体液（含胸水、腹水、脑脊液、滑膜液等体液）细胞计数和对体液中的白细胞进行分类的功能；具有通过高荧光体液细胞参数对肿瘤细胞进行提示功能。 |
| 20 | 体液模式报告检测参数≥7项，研究参数≥10项。 |
| 21 | 血小板检测采用鞘流阻抗法和染色法两种方法，并可转换。 |
| 22 | 具有低值白细胞检测功能，如遇白细胞低值时自动增加计数颗粒数量，无需额外消耗试剂再测一次。 |
| 23 | 血液分析报告参数中需含IPF、IMG、RHE。 |
| 24 | 网织红细胞测试为全自动检测，无需人为辅助，无需机外添加试剂。 |
| 25 | 预稀释模式可进行全参数检测，并能对原始细胞、异淋等进行报警。 |
| 26 | 血液分析线性范围（静脉血）：白细胞：（0-500） 109/L，红细胞：（0-8.6） 1012/L，血小板：（0-5000） 109/L。 |
| 27 | 体液分析白细胞线性（0-10）×109/L，白细胞本底≤0.001×109/L；红细胞线性（0-5）×1012/L，红细胞本底≤0.003×1012/L。 |
| 28 | 可根据医院的发展需求通过轨道连接成血液分析流水线。 |
| 29 | 能提供原厂配套的CFDA注册的质控品、校准品。 |
| CRP分析仪要求 |  |
| 30 | 检测原理：采用免疫比浊法进行C-反应蛋白（CRP）测定，采用全血细胞体积（WBC/RBC/PLT）对CRP浓度进行修正。 |
| 31 | 可通过轨道连接到同品牌血细胞分析流水线上工作，可随时添加样本。 |
| 32 | 具有自动条码旋转扫描装置。 |
| 33 | 样本类型：全血 |
| 34 | 样本用量：≤25μl |
| 35 | 检测速度：≥180个样本/小时（要求模块≤2台） |
| 36 | CRP线性范围：0.2~300mg/L |
| 37 | 携带污染≤1.0%，空白计数≤0.2mg/L |
| 38 | 具有原厂配套的试剂、校准品、质控品，并提供校准品溯源性文件 |
| 39 | 售后服务体系：生产厂家在本地有工商注册的办事机构及售后服务中心，并提供售后工程师名单（8人以上）和在新疆缴纳社保的证明至少6个月以上（有证明资料） |
| 其他要求 |  |
| 40 | 标配主流品牌电脑、激光打印机、条码阅读器。 |
| 41 | 免费提供各项目校准品、双水平质控。 |
|  | 实验室设备安装所需要的水电改造（包含所有材料）。 |
|  | 五年免费保修（包含配件）。 |
|  | 每年定期完成免费仪器校准，承担性能验证费用（包含所有材料、试剂消耗费用）。 |
|  | 承担LIS联机费用。 |
| 42 | 耗占比不高于25%（试剂耗材成本/自治区物价） |
| 43 | 自签订合同之日起，壹个月内到货。 |

二、全自动凝血分析仪及配套试剂    1套

1.用途: 凝血检测

2.技术参数要求

| 序号 | 项目 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| ▲1 | 检测原理 | 采用双磁路磁珠法、免疫比浊法、发色底物法进行检测。 |
| 2 | 测试项目 | PT、APTT、TT、Fib、FDP、D-Dimer、AT-III等。 |
| ▲3 | 最大速度 | PT≥ 380 T/h；D-二聚体≥ 200 T/h。 |
| 4 | 综合测速 | 综合四项（PT/APTT/Fib/TT）≥290项目测试总数/小时；综合五项（PT/APTT/Fib/TT/D-Dimer）≥290项目测试总数/小时。 |
| ▲5 | 独立检测通道 | 大容量设计：双磁路磁珠法通道4个；免疫比浊法通道10个；发色底物法通道2个；各种方法学检测通道互相独立，可各自同时进行测试。 |
| ▲6 | 样本位 | 样本位≥190个 ，采用自动进样器连续加载进样。 |
| 7 | 样本/试剂扫描 | 具有内置条码扫描装置，可以实时扫描样本和试剂的条码信息。条码样本随意放入，旋转扫码。 |
| 8 | 预温位 | ≥36个预温位，开机升温快速、并能保持温度稳定。 |
| 9 | 试剂位 | ≥45个冷藏试剂位，其中冷藏试剂位均具有试剂搅拌功能。试剂瓶倾斜放置，减少浪费。实时在线试剂更换（一键旋转试剂台，一次多瓶），不用暂停检测换试剂。 |
| ▲10 | 全试剂盘搅拌 | 需搅拌试剂任意位放置。 |
| ▲11 | 关机试剂盘独立制冷 | 关机后试剂冷藏模式，试剂托架可整体取出。 |
| 12 | 加样针 | 具有1个综合针，2个试剂针及1个穿刺针；综合针及试剂针具有立体防撞和液面感应检测功能；综合针及试剂针同时具有加热功能，能实现自动补偿温度；穿刺针具有液位感应及盖帽穿刺功能。 |
| 13 | 闭盖穿刺 | 减少操作步骤，降低医源性污染。 |
| 14 | 样本杯 | 1000个样本杯自动导入，每次独立导入单个样本杯。 |
| 15 | LED光源 | LED光源持久，卤素灯光源衰减速度快，需定期更换。 |
| ▲16 | 预约开机 | 预设时间，自动完成开机及自检，节省时间，提前进入备测状态。 |
| ▲17 | 样本量预检 | 样本量预检及血浆/抗凝剂比例预检，超出范围的予以提示。 |
| ▲18 | 急诊检测 | 独立急诊位≥4个。 |
| ▲19 | 项目预关联 | 试管架关联项目一次设置，所有样本无需选择项目直接运行。 |
| 20 | 连锁功能 | 开盖即停，发现问题及时处理。 |
| ▲21 | 声光报警 | 在噪声大的实验室条件及远距离下，可发现仪器报警信息，实现无人值守全自动。 |
| ▲22 | 摇臂显示 | 触摸屏显示功能，摇臂可180°旋转，方便用户操作。 |
| 23 | 彩色触摸屏 | 彩色触屏，颜色区分功能模块，界面美观信息量大，易于操作及记忆。 |
| 24 | 软件功能 | 配有中文操作系统，图形显示，操作方便。 |
| 25 | 数据传输 | 支持LIS/HIS双向通讯。 |
| 26 | 质控体系 | 具有L-J 及Westgard 质控功能，并可无限存储质控结果。 |
| 27 | 质量体系 | 生产企业通过ISO9001及ISO13485质量体系认证。 |
| 28 | 附属配件 | 标配主流品牌电脑、激光打印机、条码阅读器。 |
| 29 | 供货期限 | 自签订合同之日起，壹个月内到货。 |
| 30 | 售后服务 | 免费提供各项目校准品、双水平质控。 |
|  |  | 实验室设备安装所需要的水电改造（包含所有材料）。 |
|  |  | 五年免费保修（包含配件）。 |
|  |  | 每年定期完成免费仪器校准，承担性能验证费用（包含所有材料、试剂消耗费用）。 |
|  |  | 承担LIS联机费用。 |
| 31 | 试剂耗材成本 | 耗占比不高于30%（试剂耗材成本/自治区物价） |

- （十五）尿液分析类项目、全自动粪便分析仪及配套试剂

- 一、尿液分析类项目

1.用途: 临床体液检测    尿干化学分析仪1台;尿沉渣分析仪1套

2.技术参数要求

| 序号 | 技术参数 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 尿液干化学分析仪 |  |
| 1 | 检测原理 | 比色分析法 |
| 2 | 检测项目 | 1理学项目：颜色、浊度、比重、电导率、渗透压。 2干化学项目：潜血（BLD）、白细胞（LEU）、比重（SG）、pH、葡萄糖（GLU）、蛋白质（PRO）、亚硝酸盐（NIT）、酮体（KET）、尿胆原（URO）、胆红素（BIL）、抗坏血酸（VC）、微量白蛋白（mALB）、肌酐（CR）、钙离子（Ca），可报告尿微量白蛋白/肌酐（ACR |
| 3 | 适用试纸 | 10-14项 |
| 4 | 分纸系统 | 自动分纸，避免试纸损坏及卡纸（提供发明专利证书） |
| 5 | 标本取样 | 配套全密封尿液标本采集器，标本运送过程全程密闭，可气动传送，避免标本洒漏及医院环境污染，标本上机后直接闭盖穿刺取样，缩短标本周转时间，避免开盖产生气溶胶造成的人员感染，保证生物安全性（提供相关专利证书） |
| 6 | 结果识别 | 采用图像识别技术及系统，提取颜色特征，提高自动识别准确性（提供发明专利证书） |
| 7 | 结果溯源 | 检测结果通过CCD拍照留存，方便人工复审和溯源 |
| 8 | 检测速度 | ≥240标本/小时 |
| 9 | 重复性 | CV≤1% |
| 10 | 稳定性 | 开机8h，CV≤1% |
| 11 | 质控功能 | 具备原厂配套的通过CFDA认证的阴、阳性质控品（提供注册证） |
| 12 | 数据存储 | ≥100万个结果 |
| 13 | 试纸条容量 | 200条 |
|  | 尿液有形成分分析仪 |  |
| 14 | 工作原理 | 利用人工智能机器视觉技术，以形态学自动镜检法对尿中有形成分进行自动识别与分类计数 |
| 15 | 检测项目 | 对尿中所有有形成分标准化分类及定量计数，对红细胞、白细胞、上皮细胞、管型、结晶等有形成分进行细分类并自动识别，提供尿路感染信息（提供发明专利证书）。 ▲3.红细胞形态学（红细胞位相）自动分析，可显示并打印分析所得的曲线图和散点图（提供发明专利证书） |
| 16 | 阴性过筛 | 低倍镜下对标本进行全视野扫描，判定尿液标本的阴阳性，进行快速阴性过筛，提高检测效率（提供发明专利证书） |
| 17 | 定位跟踪 | 模拟人工镜检，低倍镜下对大目标（上皮细胞、管型等）分类计数，对小目标（红细胞、白细胞、结晶等）定位，转高倍镜后，对定位小目标自动跟踪放大，对细微结构进行鉴别分类（提供发明专利证书） |
| 18 | 智能采图 | 高速显微镜结合高速摄像，快速采集有形成分图像，高低倍镜自动转换，自动更换视野，自动快速聚焦，无需调焦液，聚焦控制精度达0.01um/步，确保图像采集焦聚的稳定性与图像的清晰度，可根据需要设置采图数 |
| 19 | 智能识别 | 依托人工智能，模拟人类大脑，具备自主学习、深度学习功能，应用上百种特征参数，基于四千多家用户的海量数据库不断训练，细胞自动识别准确率高于95%。 8.多通道多线程控制：多通道分时工作，采用软件多线程控制，减少标本沉淀等待时间，加快检测速度（提供发明专利证书） |
| 20 | 集中审核功能 | 仪器自动从CCD所拍图片中截取单个有形成分的图片，分类集中排列，方便审核。 |
| 21 | 质控功能 | 具备原厂配套的通过CFDA认证的有形成分质控品，分高浓度、中浓度、低浓度及灵敏度四个浓度（提供注册证） |
| 22 | 校准功能 | 具备原厂配套的通过CFDA认证的校准品（提供注册证） |
| 23 | 报告方式 | 可选择国际通用定量单位、半定量或定性方式，提供实景图及红细胞形态学分析图，图文并茂 |
| 24 | 检测速度 | 100-200标本/小时 |
| 25 | 检出率 | 浓度为5个/µL左右的样品检出率98%以上 |
| 26 | 重复性 | CV≤7%（500～1000个/µL） |
| 27 | 交叉污染 | 浓度（4600～5400）个/µL：≤1个/µL；浓度（9200～10800）个/µL：≤2个/µL |
| 28 | 正常人群参考值 | 仪器具备由多家权威医院通过大量实验及统计分析后发布的正常人群参考值，判别标本阴阳性有据可依，保证结果的准确性（提供相关证明材料） |
| 29 | 显微镜 | 具备10X及40X的高低倍双物镜，双显微镜系统同时工作，节省空间，提升效率 |
| 30 | 计数池 | 六通道高精度定量流动计数池 |
| 31 | 计数池清洗 | 反向清洗，避免清洗不干净造成的交叉污染，保证检测结果的准确性（提供相关发明专利证书） |
| 32 | 细胞图库 | 具备典型细胞图库，指导检验人员审核与发放检验报告 |
| 33 | 数据存储量 | ≥50万个 |
| 34 | 附属配件 | 标配主流品牌电脑、激光打印机、条码阅读器。 |
| 35 | 供货期限 | 自签订合同之日起，壹个月内到货。 |
| 36 | 售后服务 | 免费提供各项目校准品、双水平质控。 |
|  |  | 实验室设备安装所需要的水电改造（包含所有材料）。 |
|  |  | 五年免费保修（包含配件）。 |
|  |  | 每年定期完成免费仪器校准，承担性能验证费用（包含所有材料、试剂消耗费用）。 |
|  |  | 承担LIS联机费用。 |
| 37 | 试剂耗材成本 | 耗占比不高于30%（试剂耗材成本/自治区物价） |

二、全自动粪便分析仪及配套试剂   1套

1.用途：粪便检测

2.技术参数要求

| 序号 | 技术参数 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 检测方法 | 经典光学显微镜形态学镜检法 |
| 2 | 检测项目 | 全自动实现样本颜色与性状拍照、样本有形成分（细胞、食物残留、细菌、病毒、寄生虫虫体及虫卵、结晶与其它颗粒）显微镜检与拍照、样本免疫学项目（粪便隐血、转铁蛋白与其它蛋白、幽门螺杆菌、腺病毒、轮状病毒等）免疫层析法（含金标法）检测与结果自动判读。 |
| 3 | 移样系统 | 样本架循环轨道式进样，急诊和常规标本随到随检，具备无限制样本处理能力，一次进样≥50个 |
| 4 | 定量稀释系统 | 自动穿刺注入稀释液，稀释液可选择4mL、6mL、8mL，以优化满足所有标本的检测要求，尤其是满足虫卵标本的集卵要求； |
| 5 | 隐血测试板存放、输送及回收 | 具备自动传输、检测、回收金标卡功能。 |
| 6 | 外观性状及隐血结果自动判读 | 自动摄取金标卡反应结果图像和自动判读结果功能；配置自动图形识别软件，能对红细胞、白细胞、真菌孢子、脂肪球、夏科雷登结晶、寄生虫虫卵等进行自动分类识别 |
| 7 | 混匀、过滤 | 高频往复式气动混匀，保证样本充分混匀而不破坏样本中有形成分。沉降过滤，有形成分（包括寄生虫卵）适度富集。 |
| 8 | 自动控制显微镜 | 全自动显微镜操作，无需人工操控 |
| 9 | 显微镜 | 生物光学显微镜具有10倍和40倍两个镜头且高、低倍自动转换 |
| 10 | 检查视野数 | 根据需要快速自动检查高低倍镜下任意多个视野，确保不漏检。 |
| 11 | 镜头清晰度、焦距调节 | 程序全自动控制 |
| 12 | 多视野扫描及摄像 | CMOS LED显微镜带焦距记忆功能并自动调焦，自动进行低倍镜（x10）和高倍镜（x40）切换，低倍镜（x10）预设检测104个视野可调，每个视野拍摄3个断层，主要用于寄生虫卵检测。高倍镜（x40）预设检测24个视野可调，每个视野拍摄5个断层，主要用于检测红细胞、白细胞、吞噬细胞、脓细胞、真菌孢子（霉菌）、夏科雷登结晶、脂肪球等。低倍镜和高倍镜均能对同一视野进行多层多焦距采集高清晰图像； |
| 13 | 视野移动控制方式 | 程序全自动控制 |
| 14 | 计数池 | 石英材料计数池，可重复使用，易清洗。三个通道交替进行样本沉降和样本镜检。 |
| 15 | 清洗方式 | 高压脉冲式冲洗。 |
| 16 | 检测速度（个/小时） | 不低于80个/小时 |
| 17 | 自动化程度 | 全自动，不开盖，无人值守。 |
| 18 | 附属配件 | 标配主流品牌电脑、条码阅读器。 |
| 19 | 供货期限 | 自签订合同之日起，壹个月内到货。 |
| 20 | 售后服务 | 免费提供各项目校准品、双水平质控。 |
|  |  | 实验室设备安装所需要的水电改造（包含所有材料）。 |
|  |  | 五年免费保修（包含配件）。 |
|  |  | 每年定期完成免费仪器校准，承担性能验证费用（包含所有材料、试剂消耗费用）。 |
|  |  | 承担LIS联机费用。 |
| 21 | 试剂耗材成本 | 耗占比不高于30%（试剂耗材成本/自治区物价） |

## 三、包装、保险及发运、保管要求

1、设备材料的包装应是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由投标人承担。

2、中标人负责将设备材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

3、各种设备，应提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

4、设备材料在现场的保管由中标人负责，直至项目验收完毕。

5、设备材料在安装调试验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

6、各包组设备材料至采购人指定的使用现场的包装、保险及发运、保管等环节和费用均由中标人负责。

## 四、质量保证要求

▲1、中标人应保证所提供设备是制造日期不能超过1年的全新的、未使用过的设备，并符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求。

2、如合同设备属于国家强制计量或检定的设备，则验收前中标人须提供国家计量或检定机构所出具的合格证书，采购人可协助中标人联系有关部门进行检测，但相关检测费用由中标人承担。

- 3、提供基本操作培训和常见故障排除培训（≥1次/年）（该费用应包含在投标报价中）。

- 4、投标的设备应提供产品彩页，并有相关参数说明。

- 5、在保修期后，中标人应对设备实行终身维修，终身保养，并提供维修保养报告。每年提供≥2次上门保养，该费用应包含在投标报价中。

- 6、在本项目的全部设备运行期内，投标人应为所有软件提供升级和版本更换（该费用应包含在投标报价中）。

- 7、所有货物保修服务方式均为中标人上门保修，即由中标人派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由中标人承担。

- 8、投标时需列出维修时常用的配件价格清单

9、投标的设备可开机率应≥97﹪/年

10、本项目优先采购节能产品

## 五、检验与验收

- 设备的拆箱、安装、通电、调试等项工作由中标人负责，但应在用户指定人员的参与下进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

- 所有设备、器材在开箱时应完好，无破损。配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本招标文件中提出的要求。

- 中标人应给出项目详细的验收方案，包括验收项目、验收标准，验收实施方法等。

- 重要设备在项目产品到货验收时，应有制造商技术人员现场协助验收，此验收报告作为项目验收必备文档之一。

- 验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行。

## 六、售后服务

- 保修期内，中标人接到用户报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内维修工程师到达现场维修，重大紧急情况维修工程师3小时内应到位，超过72小时内无法修复的，提供备品配件或备机以保证业务正常开展。保修期内设备故障在两个月内无法修复，中标人立即无条件更换新设备；保修期内因故障导致设备停止使用，按停止使用时间的1：7顺延保修期（即停止使用1天，顺延保7天）。

- 投标人须有能力提供售后服务机构及售后服务（包括技术人员、响应时间及备品、备件方面等)。负责编制培训计划，并向采购人操作人员提供一年不少于1次的现场培训，直至掌握操作技术为止。

- 技术支持：中标人须提供由设备制造商技术人员的终身应用技术支持。（所需费用均须包含在投标报价内。）

- ▲所有产品要求提供原厂维保。

## 七、交货期、地点

- 交货期：各包组均为自合同签订之日起60日历天内。

- 交货地点：喀什地区第一人民医院指定地点。

## 八、伴随服务

- 中标人负责本项目所有设备的安装调试以及所有应的线材与备件等。

- 中标人应提交详细项目安装进度表。

- 中标人应设安装负责人，负责安装协调管理工作。

- 安装所需工具设施物料由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走，完工后施工现场的垃圾清理和包装物的回收由中标人负责。

- 调试：按国家相关施工验收规范进行，分阶段进行调试。

- 中标人应派有经验的技术人员到安装现场进行设备的安装和调试，负责处理设备的质量和数量短缺等问题，并应对系统质量全面负责。

## 九、付款方式

结算方式：双方签订合同后，采购人向中标方支付合同价款的30%；设备安装调试验收合格后，采购人向中标方支付合同价款的70%。

- 1、采购人付款，中标人需开具正式发票,中标人凭以下资料与采购人结算：

  - 合同；

  - 中标人开具的正式发票；

  - 采购人的验收报告（支付合同价款剩余70%时提供）；

  - 中标通知书；

  - 银行履约保证金

- 2、因采购人使用的是财政性资金，采购人在前款规定的付款时间为向支付部门提出办理支付申请手续的时间（不含支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

- 3、履约保证金缴纳或提交方式、时间和金额：

- 3.1自双方签订合同之日起，5个工作日内，中标人须按合同约定向采购人支付合同金额5%的履约保证金（具体方式可双方商定，如银行转账或保函等）。

- 3.2 如银行转账支付的，中标人须按采购人要求转入指定银行。

- 3.3 如以金融机构开具履约保函支付的，中标人向采购人提供保函原件，该履约保函的保证期限自金融机构出具保函之日始至本项目完成验收合格之日止。如保函有效期在本项目验收合格之日前到期，中标人须在该保函到期前延展有效期。保函须为无条件、不可撤销、见索即付的金融机构等额保函作为项目履约保证金。

- 4、履约保证金退还和不予退还（含暂时不予退还）情形：

- 4.1 在合同履约期间，如中标人出现合同违约行为的，采购人有权不予退还履约保证金，如履约保证金不足以承担因中标人违约对采购人造成的经济损失金额，采购人有权通过合同约定的争议解决方式要求中标人承担相关赔偿责任。在此情况下，采购人可单方面解除本项目合同并不予退还履约保证金或向担保金融机构提出等额索赔。合同中，经双方协商增加的其他约定不予退还（含暂时不予退还）情形。

- 4.2 履约保证金退还时间和方式：不论中标人采用银行转账或保函方式提交履约保证金，在合同履行期间，未发生不予退还履约保证金情形的，该履约保证金在本项目完成验收合格之日起5个工作日内无息退回（采用保函形式提交的，在验收合格之日起5个工作日内退回保函原件）。双方也可以通过协商另行约定其他退还时间和方式及用途。

## 十、其他要求

▲1、投标人提供的设备需要医疗器械注册或备案的，投标人需要提供有效的医疗器械注册证或备案证的复印件并加盖公章，如该设备不需要医疗器械注册或备案的请提供相关证明文件复印件并加盖公章。

- 第二包还需提供以下资料

- 心电电生理网络系统须具有自主知识产权

- 与医院现有系统（HIS系统）无缝对接承诺书（提供证明文件和接口费用承诺函）

- 所投产品生产企业，近五年无产品召回记录（需提供国家食品药品监督管理局或地方食品药品监督管理局网站查询记录证明）

- 心电信息管理系统、心电分析系统、动态心电分析系统具有医疗器械注册证，且为同一生产厂家（动态心电注册证支持实时监测功能）

- 所投产品通过信息系统安全等级保护备案证明

- 远程心电监测平台软件著作证书

# 第五部分 投标文件格式

投标文件包装封面参考

项目编号： 项目名称： 投标文件 □正本 □副本 □唱标信封 投标人名称：（盖单位公章） 投标人地址： 联系人： 投标日期：

## 投标文件目录表

说明：

- 投标文件包括但不限于以下组成内容，请按顺序制作投标文件，并请编制目录及页码。

- 投标人编制投标文件中的项目编号应为C111011-20210151-1。

- 投标人必须严格按照《资格性审查表》的评审内容的要求如实提供证明材料并应加盖投标人公章。未通过资格性审查的投标人，不进入下一环节。

- 投标人必须严格按照《符合性审查表》的评审内容的要求如实提供证明材料并应加盖投标人公章。未通过符合性审查的投标人，不进入下一个详细评审环节。

- 投标人应根据《综合评分表》要求提交的相关各类证明、资料等填写此表，同时应如实提交《综合评分表》要求提交的相关各类证明、资料等并应加盖投标人公章。

- 唱标信封另单独分装，按以下顺序装订：

1）投标报价表（从投标文件正本中复印，加盖投标人法人公章）；

2）分项报价表（从投标文件正本中复印，加盖投标人法人公章）；

3）投标函（从投标文件正本中复印，加盖投标人法人公章）；

4）法定代表人证明书及法人授权证明书（原件）

5）电子文件（含投标文件经济文件、商务技术文件,电子投标文件采用U盘装载。）

## 一、自查表

| 1.1资格性自查表 项目名称： 项目编号：C111011-20210151-1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评审内容 |  | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| 资 格 性 审 查 | 准入条件 | 投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件； | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 投标人须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的国内独立法人; | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械注册管理办法》等法规的规定的相关要求： （1）供应商为所投产品的生产企业的，必须提供《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械生产备案凭证》，且生产范围包含该产品；供应商为所投产品的代理商或授权供应商，必须提供《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营备案凭证》，且经营范围包含该产品。 （2）食品药品监督管理局对投标产品有注册或备案要求的，供应商必须提供所投产品的《医疗器械注册证》和《医疗器械注册登记表》或医疗器械备案证明； | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 投标人必须提供《反商业贿赂承诺书》原件； | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 本项目投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下情形之一：①记录失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中查询没有处于禁止参加政府采购活动的记录名单；④“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息及企业信用信息公示报告。（1、由采购人或采购代理机构于投标截止日在上述网站进行查询，同时对信息查询记录和证据截图或下载存档；2、分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 单位负责人为同一人或者彼此存在投资与被投资关系的、彼此的经营者、董事会（或同类管理机构）成员属于直系亲属或配偶关系的、法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目的投标；（提供书面声明） | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 本项目不接受联合体投标。（提供声明函） | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 其他要求 | 本项目只接受购买了招标文件的单位提交的投标文件。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |

注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人（或其授权代表）（签字）：

日期：   年   月   日

| 1.2符合性自查表 项目名称： 项目编号：C111011-20210151-1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审内容 | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| 投标函 | 按对应格式文件填写、签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
| 法定代表人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
| 交货期 | 交货期满足招标文件要求 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
| 报价人的合格性 | 在参与政府采购活动中未有违法违纪行为并受过处罚 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 在经营范围内报价 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
| 投标有效期 | 递交投标文件之日起 不少于120 天，中标人投标有效期延至合同验收之日。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
| 报价要求 | 报价方案是唯一确定的，且未超过本项目对应的采购预算 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
| 其它 | 实质性响应招标文件中规定的其它情况 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |

注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人（或其授权代表）（签字）：

日期：   年   月   日

1.3评审项目投标资料表

项目名称：                            项目编号： C111011-20210151-1

| 评审分项 | 评审细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
| 商务部分 |  | 见投标文件 第（ ）页 |
|  |  | 见投标文件 第（ ）页 |
|  |  | 见投标文件 第（ ）页 |
|  |  | 见投标文件 第（ ）页 |
|  |  | 见投标文件 第（ ）页 |
| 技术部分 |  | 见投标文件 第（ ）页 |
|  |  | 见投标文件 第（ ）页 |
|  |  | 见投标文件 第（ ）页 |
|  |  | 见投标文件 第（ ）页 |
|  |  | 见投标文件 第（ ）页 |
|  |  | 见投标文件 第（ ）页 |
| 价格部分 |  | 见投标文件 第（ ）页 |
|  |  | 见投标文件 第（ ）页 |

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人（或其授权代表）（签字）：

日期：   年   月   日

## 二、资格性文件

### 2.1 投标函

喀什地区第一人民医院/广东国利招标有限公司：

依据贵方中山大学附属喀什医院（国家区域医疗中心）建设医疗设备（一批次）采购项目（二次）（C111011-20210151-1）招标采购货物及服务的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交下述文件正本    份，副本   份。

1.自查表；

2.资格性文件；

3.商务部分；

4.技术部分；

5.价格部分。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2.投标有效期为递交投标文件之日起  不少于120 天，中标人投标有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

7.我方同意按招标文件规定向采购代理机构缴纳中标服务费。

投标人：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）（签字）：

投标人名称(公章)：

开户银行：

账号：

日期：

### 2.2 法定代表人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人资格证明书

致：广东国利招标有限公司 ：

先生/女士，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

法定代表人身份证正反面复印件

（加盖公章）

（2）法定代表人授权委托书

致：广东国利招标有限公司 ：

兹授权             先生/女士，为我方参与                 项目投标及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （盖章）     法定代表人：         （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：     身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

被授权人身份证正反面复印件

（加盖公章）

### 2.3 关于资格的声明函

致：广东国利招标有限公司

关于贵方项目名称：                  （项目编号：C111011-20210151-1）投标邀请，本签字人愿意参加投标响应，提供招标文件中所述相关服务内容，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1.我方为本次投标所提交的所有证明其合格和资格的文件是真实的和正确的，并愿为其真实性和正确性承担法律责任；

2.我方是依法注册的法人，在法律上、财务上和运作上完全独立于     （采购人）及广东国利招标有限公司 （采购代理机构）；

3.我方在参加本次投标前 三 年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4. 我方满足法律、行政法规规定的其他条件。

附证明文件如下：

供应商具备《政府采购法》第二十二条规定的条件的证明文件，具体如下：

①具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供财务状况报告）；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供履行合同所必需的设备清单以及技术人员的名单材料）；

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供缴纳税收和社会保险的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明）；

⑤参加招标投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明，格式自拟）；

⑥法律、行政法规规定的其他条件（提供书面声明，格式自拟）。

《反商业贿赂承诺书》原件；

《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械注册管理办法》等法规的规定的相关要求：

（1）供应商为所投产品的生产企业的，必须提供《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械生产备案凭证》，且生产范围包含该产品；供应商为所投产品的代理商或授权供应商，必须提供《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营备案凭证》，且经营范围包含该产品。

（2）食品药品监督管理局对投标产品有注册或备案要求的，供应商必须提供所投产品的《医疗器械注册证》和《医疗器械注册登记表》或医疗器械备案证明；

投标人必须提供《反商业贿赂承诺书》原件；

本项目投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下情形之一：①记录失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中查询没有处于禁止参加政府采购活动的记录名单。（1、由采购人或采购代理机构于投标截止日在上述网站进行查询，同时对信息查询记录和证据截图或下载存档；2、若分公司投标：供应商为非独立法人（即由合法法人依法建立的分公司），除了对供应商进行信息查询外，同时对总公司的信息查询记录和证据截图或下载存档）；

单位负责人为同一人或者彼此存在投资与被投资关系的、彼此的经营者、董事会（或同类管理机构）成员属于直系亲属或配偶关系的、法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目的投标；（提供书面声明）

本项目不接受联合体投标。（提供声明函）

供应商认为有必要的其他资质文件。

（相关证明文件附后，复印件须加盖公章）

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

### 2.4中小企业声明函（如适用）

（投标人认为其为小、微企业的应提交本函，并明确企业类型，否则评审时不能享受相应的价格扣除）

- （1）中小企业声明函（货物）（如适用）

（投标人如符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业的应提交本函，并明确企业类型，否则评审时不能享受相应的价格扣除。）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加(单位名称)的(项目名称)采购活动，提供的货物全部有符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、(标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员    人，营业收入为....万元，资产总额为....万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

2、(标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员    人，营业收入为....万元，资产总额为....万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

... ...

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（单位盖公章）：

日    期：

注:从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- （2）中小企业声明函（工程、服务）（如适用）

（投标人如符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业的应提交本函，并明确企业类型，否则评审时不能享受相应的价格扣除。）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加(单位名称)的(项目名称)采购活动，工程的施工单位全部由符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、(标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)行业；承建（承接）企业为(企业名称)，从业人员    人，营业收入为....万元，资产总额为....万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

2、(标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)行业；承建（承接）企业为(企业名称)，从业人员    人，营业收入为....万元，资产总额为....万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

... ...

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（单位盖公章）：

日期：

注:从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

### 2.5监狱企业的证明文件（如适用）

说明：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，并加盖投标单位公章。

### 2.6残疾人福利性单位声明函（如适用）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

### 2.7政策功能情况（如适用）

项目名称：

项目编号：

| 类别 | 服务内容 | 服务企业 | 服务企业类型 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小型、微型企业产品 |  |  |  |  |
| 监狱企业产品 |  |  |  |  |
| 残疾人福利性单位产品 |  |  |  |  |

备注：服务企业为小型或微型企业时才需要填“服务企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

投标人名称（单位盖公章）：

日期：

附件1：

制造商（或总代理）授权书（格式仅供参考）

致：喀什地区第一人民医院/广东国利招标有限公司

我方    （制造商名称）  是依法成立、有效存续并以制造（或总代理）（产品名称）为主的企业法人 ，主要营业的地点设在      （制造商地址）（总代理地址）  。兹授权   （投标人名称）   作为我方真正的合法代理人进行下列活动：

1、代表我方办理贵方中山大学附属喀什医院（国家区域医疗中心）建设医疗设备（一批次）采购项目（二次）（项目编号：C111011-20210151-1） 的招标文件要求提供的由我方制造（或总代理）的    （投标名称）    的有关事宜，并对我方具有约束力。

2、作为制造商，我方保证以投标人合作者身份来约束自己，并对该投标响应共同和分别承担负责。

3、我方兹授权  （投标人名称）   全权办理和履行此项目招标文件中规定的一切事宜。兹确认  （投标人名称）    及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

4、授权有效期为本授权书签署生效之日起至该项目的采购合同履行完毕止，若投标人中标，其有效期至该项目招投标活动结束时自动终止。

5、我方于      年  月  日签署本文件， （投标人名称）于   年  月  日接受此文件。

授权制造厂（总代理商）名称:  （盖章）

法定代表人（或其授权代表）：（签字）

职务：

部门：

投标人名称（盖章）：

法定代表人（或其授权代表）（签字）：

职务：

部门：

年   月   日

## 件2：反商业贿赂承诺书格式

反商业贿赂承诺书

我公司承诺在（中山大学附属喀什医院（国家区域医疗中心）建设医疗设备（一批次）采购项目（二次））招标活动中，不给予国家工作人员以及新疆维吾尔自治区政府采购中心的工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

（公司名称，加盖公章）

____年____月____日

## 三、商务部分

### 3.1 投标人综合概况

（一）投标人情况介绍表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 邮编 |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 单位简介及机构设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 |  | ㎡M2 |  |  |  |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 |  | ㎡M2 |  |  |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 |  | 固定资产原值 万元 |  |  |  |  |
|  |  | 负债 | 万元 |  | 固定资产原值 万元 |  |  |  |  |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） |  | 利润总额 （万元） |  | 净利润 （万元） |  | 资产负债率 |
|  | 2020年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021年 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2）图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

3）如投标人提供的此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

（二）供货渠道与合作机构情况（仅供参考）

| 分项 | 基 本 情 况 | 联系人/联系电话/传真 |
| --- | --- | --- |
| 在新疆维吾尔自治区总代理或中国总代理或生产厂家 | 单位名称： 地 址： 销售负责人： | 联系人: 电话: 传真: |
| 关键设备 合法来源渠道 （1） | 产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线： | 电话: 传真: |
| 关键设备 合法来源渠道 （2） | 产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线： | 电话: 传真: |
| 设在新疆维吾尔自治区的 售后服务机构情况 | 机构名称： 地 址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有 /委托代理 | 联系人: 电话: 传真: |

（三）近两年以内投标人同类产品销售业绩

项目名称：                            项目编号： C111011-20210151-1

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 完成时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1.业绩是必须以投标人名义完成并已验收的项目；

2.投标人应按上表顺序后附评分要求的相关资料作为证明材料；

3.未提供证明材料，或提供的证明材料不全，或提供的证明材料不能反映相关评审内容的，业绩不予计算。

（四）拟任执行管理及技术人员情况

项目名称：                            项目编号：C111011-20210151-1

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

注：必须提供上述人员在投标单位购买社保或缴纳个人所得税的证明文件。

（五）履约进度计划表

项目名称：                            项目编号：C111011-20210151-1

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 拟定 年 月 日 | 签订合同并生效 |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 | 质保期 |  |

（六）其它重要事项说明及承诺

(请扼要叙述)

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人（或其授权代表）（签字）：

日期：   年   月   日

### 3.2 商务及合同条款响应表

商务及合同条款响应表

项目名称：                            项目编号：C111011-20210151-1

| 序号 | 商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格投标人合格的货物、工程和服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 投标有效期：投标有效期为自递交投标文件起至确定正式中标人止不少于 120 天，中标单位有效期至项目验收之日 |  |  |
| 5 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |
| 6 | 同意接受招标文件要求的交货期 |  |  |
| 7 | 同意接受招标文件要求的质保期 |  |  |
| 8 | 满足招标文件对售后服务的各项要求 |  |  |
| 9 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |
| 10 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
| 11 | 同意采购方以任何形式对我方投标/响应文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| 12 | 其它商务条款偏离说明： |  |  |

注： 1、对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2、本表内容不得擅自修改。

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人（或其授权代表）（签字）：

日期：   年   月   日

- 3.3 售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1、免费保修期

2、应急维修时间安排

3、维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）

4、维修服务收费标准

5、制造商的技术支持

6、其它服务承诺

7、培训计划

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人（或其授权代表）（签字）：

日期：   年   月   日

### 3.4 财务报告权威性

根据用户需求书和评标办法自行编写。

注：提供经审计或税务部门审核的年度财务报表的复印件（须含有财务报表或税务报表的封面及第三方审计机构的营业执照、税务登记证及组织代码证的复印件）。

投标人法定代表人\负责人（或法定代表人\负责人授权代表）亲笔签字：

投标人名称（加盖投标人公章）：

日期：    年      月     日

### 3.5 中标服务费支付承诺书

致：广东国利招标有限公司

本公司           (投标人名称)        在参加贵公司举行的       项目(项目编号：C111011-20210151-1）招标中如获中标, 按照招标文件的规定向采购代理机构缴交招标代理服务费后，领取中标通知书。

如我公司违约,愿承担全部法律责任。

特此承诺!

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人（或其授权代表）（签字）：

日期：   年   月   日

### 3.6 退还保证金声明格式

退还保证金声明

广东国利招标有限公司:

我方为“     项目”包组号：    （项目编号：       ）提交的投标保证金，在符合退还条件时请代划入下列账户：

| 保证金提交方式 | □银行转账 □银行汇票 |
| --- | --- |
| 开 户 人 名 称 |  |
| 开 户 银 行 |  |
| 银 行 账 号 |  |
| 总 金 额 |  |

投标人法定代表人\负责人（或法定代表人\负责人授权代表）亲笔签字：

投标人名称（加盖投标人公章）：

日期：          年      月     日

注：银行汇款底单复印件（加盖投标人投标人公章）或由招标代理机构出具的投标保证金收据复印件及退还保证金声明应装在唱标信封内，封口盖公章并在投标截止时间前提交。

# 四、技术部分

### 4.1 货物说明一览表

项目名称：                            项目编号： C111011-20210151-1

| 货物名称 | 品牌 | 规格及型号 | 原产地 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：附以下材料：

1、设备技术性能条件说明和有关资料，包括产品技术性能说明书（中文）、检测报告及图片、系统软件操作简介等相关证明文件。

2、货物清单，包括备品备件、专用工具和软件。为使货物正常、连续地使用，应提供货物从采购人验收合格起质保期间所需的完整的备件及特种工具等清单，包括备件、耗材及特殊工具的货源。

3、如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行列表填写，但必须体现以上内容。

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人（或其授权代表）（签字）：

日期：   年   月   日

### 4.2 技术条款响应表

4.2.1.技术条款（“▲”号条款）响应及偏差表

| 序号 | 各类设备技术条款要求 | 投标实际内容 (供应商应按投标服务实际情况填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  |  |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  |  |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  |  |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  |  |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  |  |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  |  |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  |  |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  |  |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  |  |  |  | 见投标文件第（）页 |

注：

- 供应商必须对应招标文件第二部分“用户需求书”的（“▲”号条款）”逐条响应。如有缺漏，缺漏项不作为无效投标条款，但作为评标委员会打分时的重要参考指标。

- 投标人在投标文件中须提交所投产品有效的产品彩页及相应技术参数、性能介绍的厂家使用说明书、质量认可材料等技术证明文件（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版），并在技术证明文件上逐页加盖生产厂家或地区总代理商公章，以证明产品技术参数的真实性，并以此作为评标委员会评审依据。技术条款响应及偏差表内容与证明文件内容不一致的，以产品彩页、技术规格说明书、检测报告等证明文件中的内容为准，且无证明文件的将被视为负偏离。如投标人没有按照上述要求提交相关资料，或提供的资料不能显示评审内容的，将不作为评审依据，评标委员会可认为相应技术参数响应不符合招标要求；

- 供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

- 本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

4.2.2.技术条款（一般技术条款）响应及偏差表

| 序号 | 各类设备技术条款要求 | 投标实际内容 (供应商应按投标服务实际情况填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  |  |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  |  |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  |  |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  |  |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  |  |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  |  |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  |  |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  |  |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  |  |  |  | 见投标文件第（）页 |

注：

- 供应商必须对应招标文件第二部分“用户需求书”的技术参数中逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合技术参数的要求。

- 投标人在投标文件中须提交所投产品有效的产品彩页及相应技术参数、性能介绍的厂家使用说明书、质量认可材料等技术证明文件（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版），并在技术证明文件上逐页加盖生产厂家或地区总代理商公章，以证明产品技术参数的真实性，并以此作为评标委员会评审依据。技术条款响应及偏差表内容与证明文件内容不一致的，以产品彩页、技术规格说明书、检测报告等证明文件中的内容为准。如投标人没有按照上述要求提交相关资料，或提供的资料不能显示评审内容的，将不作为评审依据，评标委员会可认为技术参数响应不符合招标要求；

- 供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

- 本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

### 4.3 技术方案

技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。其要点和主要内容为：

1、设备配置简介

2、设备技术特点说明及详细方案

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人（或其授权代表）（签字）：

日期：   年   月   日

## 五、价格部分

### 5.1 开标一览表

项目名称：

项目编号： C111011-20210151-1                   包组号：

| 包组号 | 交货期 | 质保期或保修期期限 | 投标总价（人民币） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 自合同签订后 日历天内完成投标产品的供货、安装、调试和验收，并交付使用。 | 年 |  |  |

注：1、投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式，此表的“投标总价”应与投标分项报价表“5.2”的“合计”一致。

2、投标报价必须是完成该项目的一切费用总和，包括设备费、运输费、装卸费、保险费、技术培训费、设备安装费、调试费、售后服务费、国家规定的各项税费等全部费用。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

3、此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，为方便开标，此表除应附入投标文件外，其签字盖章后的复印件需单独一份放入《唱标信封》内。

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人（或其授权代表）（签字）：

日期：   年   月   日

### 5.2 投标分项报价表

项目名称：

项目编号： C111011-20210151-1                       包组号：

| 序号 | 产品名称 | 规格和型号 | 品牌 | 制造商名称 | 产地 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 （元） | ￥： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、表中的“合计”应与表5.1《开标一览表》的“投标总价”一致。

2、表中的“质保期内备品备件、材料、测试工具及专用工具费用”应与表5.2.1的“合计”一致。

3、如果不提本表将被视为没有实质性响应招标文件。

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人（或其授权代表）（签字）：

日期：   年   月   日

5.2.1质保期内的备品备件、材料、测试工具及专用工具报价明细表

项目名称：                                         包组号：

项目编号：C111011-20210151-1

单位：元人民币

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 到项目工地的单价 | 总价 | 制造商 | 产地 | 是否小型/微型企业产品/服务 （是/否） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计＝1＋2＋3＋…… |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:1、投标人必须根据所投标设备的技术要求和经验，对设备质保期内运行所需的备品备件提供详细的分项报价，价格计入总价。

2、所投货物/服务为小型或微型企业产品的，请在上表中标注，填写小型/微型企业产品/服务价格合计一项(非小型/微型企业产品/服务此项标注“--”)，并提供附表《中小企业声明函》及相关证明材料。未提供证明材料或提供的证明材料不全的，将不作为中小企业产品进行相应的价格扣除。

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人（或其授权代表）（签字）：

日期：   年   月   日

5.2.2质保期内免费的零配件报价明细表

（注：此价格不列入投标总价中，格式由投标人自定）

- 第六部分 投标人须知

- 说明

- 适用范围

  - 本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。

- 定义

  - 政府采购监督管理部门指人民政府财政部门。

  - 采购人指各级国家机关、事业单位和团体组织。本招标文件第二部分投标资料表中所述的采购人已拥有一笔财政性资金或资金来源已落实。采购人计划将一部分或全部资金用于支付本次采购后所签订合同项下的款项。

  - 招标代理机构指按照规定办理名录登记并通过审核的代理机构。

  - 投标人是指在中华人民共和国境内注册（登记），向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

  - 中标人是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

- 合格的货物和服务

  - 货物：是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。投标的货物必须是其合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

  - 服务：是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

- 投标费用

  - 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人或者招标代理机构均无义务和责任承担这些费用。

- 其他

  - 所有时间均为24小时制北京时间，所有货币单位均为人民币元，所使用的计量单位均以《中华人民共和国法定计量单位》为准（特别注明除外）。

  - 投标人（投标人）向我司咨询的有关项目事项，一切以法律法规的规定和本公司书面答复为准，其他一切形式均为个人意见，不代表本公司的意见。

- 招标文件

- 招标文件的编制依据与构成

  - 本招标文件的编制依据是《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及其配套的法规、规章、政策等。

  - 招标文件以中文文字编写。招标文件共七部分。由下列文件以及在招标过程中发出的澄清、修改和补充文件组成，内容如下：

第一部分　投标邀请书

第二部分　投标资料表

第三部分　开标、评标、定标

第四部分　用户需求书

第五部分　投标文件格式

第六部分　投标人须知

第七部分　合同文本

  - 本招标文件的解释权归“广东国利招标有限公司”所有。

- 招标文件的澄清或修改

  - 采购人或者招标代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清（更正/变更）公告。

  - 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者招标代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者招标代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

  - 采购人或者招标代理机构将澄清（更正/变更）公告通知已成功购买招标文件的投标人，其投标人在收到澄清或修改（更正/变更）通知后应按要求以书面形式（传真或电子邮件）予以确认。如在24小时之内无书面确认则视为同意修改内容，并有责任履行相应的义务。

  - 采购人或者招标代理机构发出的澄清或修改（更正/变更）的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

  - 对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

- 现场考察或者召开开标前答疑会

  - 除非投标资料表中另有规定，不举行项目现场考察或者召开开标前答疑会，如举行现场考察或者召开开标前答疑会的，则按以下规定：

    - 在投标资料表中规定的日期、时间和地点组织现场考察或者召开开标前答疑会；

    - 投标人对本项目提出的疑问，可在现场考察或者召开开标前答疑会召开日前至少一个工作日将问题清单以书面形式（加盖公章）提交至招标代理机构。

  - 已成功购买招标文件的投标人如不出席现场考察或者召开开标前答疑会视为对招标文件所有内容无任何异议。

- 投标文件的编制

- 投标的语言

  - 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或者招标代理机构就有关投标的所有来往函电均应当使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料或外文书证或者外国语试听资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名，若两种语言不一致时以中文翻译本为准。

- 投标文件的构成

  - 投标人编写的投标文件应包括资格性文件、符合性文件、技术文件、商务文件等，编排顺序参见投标文件格式。

  - 投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

- 投标文件的编写

  - 投标人对招标文件中多个进行投标的，其投标文件的编制可按每个的要求分别装订和密封。投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此造成的后果和责任由投标人承担。

  - 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人或者招标代理机构或者政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实的要求。

  - 如果因为投标人的投标文件只填写和提供了本招标文件要求的部分内容和附件，或没有提供招标文件中所要求的资料及数据，由此造成的后果和责任由投标人承担。

  - 投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被认定为无效投标或被确定为投标无效。

- 投标报价

  - 投标人应按照“用户需求书”中采购项目技术规格、参数及要求规定的内容、责任范围进行报价。并按《开标一览表(报价表)》及《投标分项报价表》的要求报出总价和分项价格。

  - 投标分项报价应包含：

    - 按招标文件的要求全部货物及服务内容所需的所有费用，包括但不限于投标资料表中规定的。

    - 对于报价免费的内容须标明“免费”。

  - 除投标资料表中另有规定，投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

  - 除投标资料表中允许有备选方案外，本次招标不接受选择性报价，否则将被视为无效投标。

  - 除投标资料表另有规定外，本次招标不接受具有附加条件的报价，否则将被视为无效投标。

- 投标货币

  - 投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价。

- 联合体投标

  - 除非投标邀请中另有规定，不接受联合体投标。如果投标邀请中规定允许联合体投标的，则必须满足：

    - 以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（一）至（六）项规定。

    - 联合体投标的，必须提供各方签订的联合投标协议，明确约定各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订联合投标协议书，不得再以自己名义单独在同一项目（或）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（或）投标。

    - 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

    - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同。

- 证明投标人合格和资格的文件

  - 投标人应在投标文件中主动填报投标之前三年内有无受各级管理部门的处分或处罚（含其授权服务的子公司、分公司等），如果不主动填报而被发现的，将取消其投标资格，并按有关规定从重处理。

  - 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。如果投标人为联合体，应提交联合体各方的资格证明文件、联合投标协议并注明主体方及各方拟承担的工作和责任。否则，将导致其投标无效。

  - 投标人提交的资格证明文件应证明其满足投标人的资格要求。

- 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的文件

  - 投标人应提交证明文件，证明其拟投标的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

  - 货物和服务合格性的证明文件应包括投标分项报价表中对货物和服务原产地的说明。

  - 证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据。

  - 除投标资料表另有规定，投标人对技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料。技术支持资料以投标货物制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告或投标货物制造商出具的证明或招标文件中允许的其他形式为准。

- 分包

  - 如果投标资料表已明确允许分包且投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，投标人应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

- 投标有效期

  - 投标应自投标资料表中规定的投标有效期从提交投标文件的截止之日起算，并与投标资料表中所述期限内保持有效。投标有效期不足的投标将被视为非实质性响应，视为无效投标。

  - 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标代理机构可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标代理机构的这种要求，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标。

- 投标文件的式样和密封

  - 投标文件密封包封为1包（内含投标文件正本1份，副本5份）

  - 唱标信封密封包封为1包（内含唱标信封1份，投标文件电子文件U盘1份，退还投标保证金说明1份）

  - 电子文件：是指“Microsoft Word.doc”格式文件和将按招标文件要求签署、盖章后的正本投标文件扫描成“.PDF”格式后拷贝至无病毒无密码的U盘一份。

  - 投标文件的签署：

  - 投标文件正本须用不褪色墨水书写或打印，由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表签署本人姓名或印盖本人姓名章，不得加盖合同专用章、投标人专用章等各种形式的专用章。授权代表须将以书面形式出具的《法定代表人授权委托书》附在投标文件中。

  - 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签署本人姓名或印盖本人姓名章才有效。

  - 投标文件的正本，招标文件中已明示需盖章签名处，均须由投标人加盖投标人公章，并经投标人法定代表人或其正式授权的代表签署本人姓名或印盖本人姓名章。投标文件副本应为正本的复印件。

  - 投标文件的[正本]及所有[副本]的封面及骑缝均须由投标人加盖投标人法人公章，投标文件的封面必须由法定代表人或授权代表人签字或盖章。

  - 投标文件密封：

    - 信封或外包装上应当清楚写明投标人名称、项目名称、项目编号、号（如有）”的字样。

    - 如果未按本须知上款要求加写标记和密封，招标代理机构对误投或提前启封概不负责。

- 投标文件的递交

- 投标文件递交

  - 投标人的投标文件应在本项目投标截止时间前送达开标地点。

  - 逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、招标代理机构应当拒收。

- 投标文件的修改和撤回、撤销

  - 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章、密封后，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

  - 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

- 质疑

  - 质疑

    - 提出质疑的投标人（以下简称质疑投标人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

    - 质疑期限：

      - 投标人认为招标文件的内容损害其权益的，应当在购买招标文件之日或者招标文件公告期届满之日起七个工作日内。（注：投标人购买招标文件之日早于招标文件公告期限届满之日的，则以投标人购买招标文件之日为质疑时效期间的起算日期；否则，以招标文件公告期限届满之日为质疑时效期间的起算日期）

      - 投标人认为采购过程损害其权益的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内。

      - 投标人认为中标或者成交结果损害其权益的，应在中标或者成交结果公告期限届满之日起七个工作日内。

    - 提交要求：

      - 以书面形式（指加盖投标人公章的原件）向采购人或者招标代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。在质疑有效期限内向招标代理机构交质疑书原件，逾期质疑无效。投标人以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。

    - 质疑内容不得含有虚假、恶意成分。依据“谁主张谁举证”的原则，质疑者提供的质疑书应当包括下列主要内容：具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料和注明事实的确切来源、投标人名称、联系人与联系电话、质疑时间，质疑书应当署名并由法定代表人签字盖章并加盖公章。招标代理机构受理书面质疑书原件之日起，在规定的期限内做出答复。

      - 质疑函应当包括下列内容：

- 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- 质疑项目的名称和项目编号，若对项目的某一分包进行质疑，应列明具体的号；

- 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- 事实依据；

- 必要的法律依据；

- 提出质疑的日期。

      - 投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或授权代表签字或者盖章，并加盖投标人公章。质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并提交由投标人签署的授权委托书及代理人身份证复印件，并加盖投标人公章。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

      - 以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

      - 投标人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑的证明材料。

      - 采购人或者招标代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复内容不涉及商业秘密。

    - 对于捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

    - 投标资料表。

- 中标通知书

  - 中标人确定后，招标代理机构将在发布采购信息公告的媒体上发布中标公告，并向中标人发出《中标通知书》，向采购人及未中标人发出《招标结果通知书》，《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。

  - 《中标通知书》将作为授予合同资格的合法依据，是合同的一个组成部分。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标。

    - 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

- 授予合同

- 合同的订立

  - 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

  - 采购人或者招标代理机构不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

  - 自政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人应将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

  - 政府采购合同签订之日起七个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报政府采购监督管理部门备案和有关部门备案。

- 合同的履行

  - 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理部门备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理部门备案。

  - 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按规定备案。

- 招标代理服务费

  - 中标人应按照招标文件投标资料表中的规定缴纳招标代理服务费。

  - 经依法取消中标资格的，招标代理服务费不予退还。

# 第七部分 合同文本

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

合同编号：

喀什地区第一人民医院

医疗设备采购合同

项目名称：

甲方:喀什地区第一人民医院

乙方:

签订地：  喀什地区第一人民医院

签订日期：          年       月       日

医院医疗设备采购合同

甲方:喀什地区第一人民医院

乙方:

根据《中华人民共和国民法典》及                      公司招标编号：                    对                     项目招标文件要求，甲、乙双方经协商确定，甲方向乙方订购下列设备及其服务，为明确双方责任和权力，特签订本合同，共同遵守。具体条款如下：

1.合同设备：乙方负责向甲方供应下表中所列设备

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 产地 | 规格型号 | 数量 | 交货时间 | 设备单价 | 含税总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价：（大写） ¥: 人民币 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同总价

总价为人民币           元整(大写:              )，该合同总金额是设备设计、设备制造、包装、仓储、运输、安装、调试、培训及验收合格之前及保修期内保修服务与备品备件等其他相关的所有含税费用。本合同执行期间甲方无须另向乙方支付合同总价之外的其他任何费用。

3.付款办法

3.1签订合同后     日内，甲方向乙方预付合同总价30%（¥：     ）；设备到达指定地点交付并验收合格后30日内，甲方支付合同总价65%（¥：    ）的款项；合同总价5%（¥：   ）的余款作为质保金，待验收合格质保期满后由甲方支付给乙方。

3.2其他付款方式：          /                。

3.3 乙方凭以下资料请款：

(1)合同;

(2)验收审批表;

(3)乙方开具的正式发票。

(4)其他   /     。

3.4 乙方开户行及帐号以合同规定为准，以下为乙方的指定收款账户信息：

乙方：

开户银行：

银行账号：

若乙方的指定收款账户信息有变更的，乙方须提前15天以书面形式通知甲方，若因银行过错或乙方未及时书面通知甲方或乙方提供的账号及开户行有误导致合同款项无法进账、支取、承兑、支取迟延，责任由乙方自行承担。

3.5乙方应为甲方开具等额的税务发票。

4.合同组成

所有附件及本项目的招投标文件、会议纪要、协议、澄清等均为本合同不可分割的一部分。

5.技术要求

乙方所提供设备（含零部件、配件等）必须为全新的未曾使用过的，表面无划伤、无碰撞痕迹，必须符合国家有关规范和环保要求及质量要求和技术要求，并提供设备的检测报告及报关单等相关资料。乙方所提供设备（含零部件、配件等）权属清楚，不得侵害他人的知识产权,产生纠纷的，责任由乙方自行承担，如因此给甲方造成损害的，甲方可向乙方进行追偿，追偿费用包括但不限于甲方实际垫付的费用、律师费、交通费等费用。

6.合同设备包装、交货、安装及验收

6.1合同设备的包装

设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成损失和由此产生的费用（包括但不限于运输费、卸车费、安装费等费用）均由乙方承担。

6.2合同设备的交货

6.2.1乙方交货时间:签订合同生效之日起    天内完成交货及安装。

6.2.2乙方交货地点:运输及卸车至甲方指定地点。

6.3合同设备的安装

6.3.1乙方负责合同项下的安装，一切费用由乙方负责。

6.3.2乙方安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好保护措施。

6.3.3合同设备的电源插头符合使用科室现有的插座，如不符合需要，乙方需要免费提供相应的插头转换接口。甲方只提供电源到机房总配电箱。机房的天花（含龙骨）、地面机座插座、底座、电线、电缆、线管（槽）及配电分箱等相关费用，由乙方承担。安装现场所涉及到的总承包管理配合费、配套服务费由乙方承担。

6.4设备的验收

6.4.1合同设备安装完成后达到预定可使用状态，进入    个月试用期，试用期间发生重大质量问题，根据甲方要求更换全新同一品牌型号设备或进行修复，更换或修复后试用期相应顺延，试用期结束后  15日内完成最终验收，最终验收应在甲乙双方共同参加下进行。

6.4.2验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形的，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担；若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为，表面无划损，无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。验收时如发现所交付的设备有短缺、次品、损坏或其他不符合本合同规定之情形的，由此产生的有关费用由乙方承担。若乙方未及时支付该费用，因此给甲方造成损害的，甲方可向乙方进行追偿，追偿费用包括但不限于甲方实际垫付的费用、律师费、交通费等费用。

6.4.3如果合同设备运输和安装过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应在     天内安排换装，以保证合同设备安装的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。

6.4.4进口产品必须具备原产地证明和国家相关部门的检验证明及合法进货渠道证明。

6.4.5货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

6.4.6乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

6.4.7甲乙双方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由甲方所在地的质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担;否则鉴定费由乙方承担。

7.质量保证、售后服务、培训：( 与招标、投标文件要求相矛盾的，以招标、投标文件要求为准)

8.质保期：

8.1设备安装验收合格后，设备保修   年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，设备质保期自设备验收合格之日起算。

8.2乙方根据甲方指定地点提供免费送货，安装，测试服务。

8.3质保期内设备发生故障，乙方在接到通知后，      小时内维修响应，    小时内到位检修，    小时内处理完毕。如    小时内未处理完毕，乙方需在设备发生故障     日内，提供相同档次设备予甲方临时使用或采取应急措施解决。

8.4质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时（“短期”指2日以内，不满1日的按1日计算），则质保期和免费维修期相应顺延，如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。质保期内，如合同设备或零部件因非人为因素出现故障而造成长期停用（“长期”指  2  日以上），则乙方需按     元/次向甲方支付违约金，累计超过3次的（含3次），甲方有权单方解除合同，如甲方选择单方解除合同的，乙方应按本合同价款总额的30%向甲方支付违约金，并返还甲方已支付的全部款项。

8.5质保期内所有因货物质量问题而产生的费用（包括但不限于维护过程中更换配件的费用）均由乙方负责。

8.6提供终身维修服务，设备终生免费维护     月/次，并了解使用情况，听取反馈意见。维护不收取费用，如需更换配件只收取配件费用，且配件价格需低于市场价。

8.7设备安装测试完毕，由乙方工程师免费对甲方人员做操作使用及维护的培训服务。

8.8乙方工程师对甲方设备科维修人员做维修技术培训，使维修人员掌握常见故障排除。

8.9乙方设有专业售后服务机构。

9.不可抗力

9.1不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其他双方认定的不可抗力事件。

9.2签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。 在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

10. 索赔

10.1乙方提供的设备有质量问时，甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。

10.2 乙方提供的设备经甲方所在地的权威机构确认有质量问题的，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜:

(1)乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

(2)根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，甲乙双方商定降低货物的价格。（如损害程度、损失数额无法确定的，由甲乙双方共同委托鉴定机构进行评估，鉴定费用乙方承担。）

(3)用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有残缺部分或修补残缺的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切费用。同时，相应延长质量保证期。

10.3如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

11.违约与处罚

11.1甲方应依合同规定时间内，向乙方支付货款，每拖延1天乙方可向甲方加收未付货款金额1 %的违约金，最多不超过未付货款金额10%。

11.2乙方未能按时交货，每拖延1天，应按本合同总金额的1 %向甲方支付违约金，乙方逾期交付货物超过10日时甲方有权单方解除合同，乙方还应按本合同总金额的30%向甲方支付违约金。

11.3乙方交付的货物的型号、规格、质量不符合合同约定的，甲方有权拒收，并有权单方解除合同；如甲方要求乙方更换产品并继续履行合同的，乙方应按本合同价款总额的10%向甲方支付违约金；如甲方选择单方解除合同的，乙方应按本合同价款总额的30%向甲方支付违约金，并返还甲方已支付的全部款项。

11.4甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方支付当期应付款项的 5 %的违约金。

11.5因乙方的产品质量问题给甲方或第三人造成人身、财产损害的，乙方应承担损害赔偿责任，如因此给甲方造成损害的，甲方可向乙方进行追偿，追偿费用包括但不限于甲方实际垫付的费用、律师费、交通费等费用。

11.6如因乙方原因设备未按投标文件以及本合同约定的日期、时间进行保修、售后、维修、换装，或者保修、维修未达到合同约定标准的，或者未按本合同的约定对甲方维修技术人员、工程师进行培训的，甲方有权委托他人维修，所有费用由乙方承担。且每违约一次，乙方应按本合同价款总额的1%向甲方支付违约金，超过三次的（含三次），甲方有权单方解除合同，乙方应按本合同价款总额的30%向甲方支付违约金，并返还甲方已支付的全部款项。

11.7乙方所提供设备（含零部件、配件等）权属清楚，不得侵害他人的知识产权，产生纠纷的，责任由乙方自行承担，如因此给甲方造成损害的，甲方可向乙方进行追偿，追偿费用包括但不限于甲方实际垫付的费用、律师费、交通费等费用。

11.8 乙方违反本合同项下的其他约定，应向甲方支付合同总价10%的违约金（该违约金不以甲方的实际损失为限）。

11.9 上述乙方应承担的违约金不足以弥补甲方的实际经济损失的，乙方应继续赔偿。

12.法律诉讼

签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则向甲方所在地人民法院提起诉讼。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。守约方为实现本合同约定的权益，通过司法程序或其他手段，产生的律师费、诉讼费、鉴定费、评估费、交通费等全部费用，均由违约方承担。

13. 其他

13.1附件:                。

13.2本合同正本6份，甲方4份，乙方2份，具有同等法律效力，双方签字盖章后生效。

13.3本合同正文不详之处，以招标文件、投标文件及招标会议上的答疑记录为准。

13.4本合同载明的通讯地址系双方文件往来、法院送达诉讼文书的地址，因载明的地址有误或未及时告知变更后的地址，导致相关文书及诉讼文书未能实际被接收的、邮寄送达的，相关文书及诉讼文书退回之日即视为送达之日。

13.5当双方发生争议时，以有利于守约方的原则进行解释。

（以下无正文）

甲方：喀什地区第一人民医院       乙方：

法人代表：                       法人代表：

签约代表：                       签约代表：

通信地址：                     通信地址：

电话：                          电话：

邮箱地址：                      邮箱地址：

签约日期：                       签约日期：

纳税人识别号：                   纳税人识别号：

开户银行：                       开户银行：

账号：                           账号：

甲乙双方确认，上述送达方式真实有效。任何一方向对方发出的有关本合同的通知，均应以上述约定送达方式为准，否则无效。

任何一方，上述任一方送达方式发生变更的，变更方应提前三个工作日按本合同中约定的送达地址书面通知对方。否则由此造成的损失一律由变更方承担。

注：签约代表签字时，请附授权委托书及签约代表的身份证复印件